## Modbus-RTU
Modbus-RTU通信规约
一、通信设置
通信协议 | Modbus-RTU
COM | ttyS3
Baud rate | 1000000
Stop bits | 1
Parity | 0 |  | 0-None 1-Odd 2-Even
id | 1
Connectcount | 5
TimeOut | 1000
二、大小端
CRC | 小端
数据 | 大端
寄存器 | 大端
二、报文格式
n 读寄存器值，功能码0x03
主机请求 |  | 从机响应
从机地址 | 1个字节 | 从机地址 | 1个字节
功能码03 | 1个字节 | 功能码03 | 1个字节
起始地址高位 | 1个字节 | 数据长度（2*寄存器数量） | 1个字节
起始地址低位 | 1个字节
寄存器数量高位 | 1个字节 | 第一个寄存器数据 | 2个字节
寄存器数量低位 | 1个字节 | …….
CRC校验和低位 | 1个字节 | CRC校验和低位 | 1个字节
CRC校验和高位 | 1个字节 | CRC校验和高位 | 1个字节
n 写单个寄存器，功能码0x06
主机请求 |  | 从机响应
从机地址 | 1个字节 | 从机地址 | 1个字节
功能码06 | 1个字节 | 功能码06 | 1个字节
起始地址高位 | 1个字节 | 起始地址高位 | 1个字节
起始地址低位 | 1个字节 | 起始地址低位 | 1个字节
寄存器数据高位 | 1个字节 | 寄存器数据高位 | 1个字节
寄存器数据低位 | 1个字节 | 寄存器数据低位 | 1个字节
CRC校验和低位 | 1个字节 | CRC校验和低位 | 1个字节
CRC校验和高位 | 1个字节 | CRC校验和高位 | 1个字节
n 写多个寄存器，功能码0x10
主机请求 |  | 从机响应
从机地址 | 1个字节 | 从机地址 | 1个字节
功能码0x10 | 1个字节 | 功能码0x10 | 1个字节
起始地址高位 | 1个字节 | 起始地址高位 | 1个字节
起始地址低位 | 1个字节 | 起始地址低位 | 1个字节
寄存器数量高位 | 1个字节 | 寄存器数量高位 | 1个字节
寄存器数量低位 | 1个字节 | 寄存器数量低位 | 1个字节
字节数（寄存器数量*2） | 1个字节
寄存器数据 | n个字节
CRC校验和低位 | 1个字节 | CRC校验和低位 | 1个字节
CRC校验和高位 | 1个字节 | CRC校验和高位 | 1个字节
n 异常响应，功能码+0x80
异常响应
从机地址 | 1个字节
功能码(功能码+0x80) | 1个字节
异常码(01,02,03) | 1个字节
CRC校验和低位 | 1个字节
CRC校验和高位 | 1个字节
三、 异常处理
在接收到异常或错误数据帧后，从机返回异常响应帧，异常码定义如下。
异常码 | 含义 | 备注
0x01 | 不合法功能码
0x02 | 不合法数据地址
0x03 | 不合法数据
0x04 | 从站设备故障 | 从站正在试图执行所请求的操作，发生错误
除广播外，主机向从机设备发送查询并希望有一个正常响应，主机查询中可能产生4种事件：
（1）从机接收查询，通讯正常处理信息，从机返回正常响应；
（2）由于通讯出错，从机不能接收查询，因而不返回响应，此时主机做出超时处理；
（3）若从机接收查询，发现有通讯错误（如CRC错误，奇偶校验错误等），从机不返回响应，主机做出超时处理；
（4）从机接收查询，无通讯错误，但无法处理（如读的寄存器地址不存在）时，从机返回异常响应；
注：1.超时时间≥1000ms
2.超时处理：功能码为0x06,0x10的命令，做重发处理，重发次数10次，10次均异常提示通信异常；功能码0x03的命令，超时不做处理，继续发送下一条命令
二、 数据格式
所有数据格式均为十六进制数表示，每个寄存器的字长为16位（2字节）。
注：数据在传送过程中，先发送高字节，再发送低字节，32bit的数据占用两个寄存器，高16bit存放在低寄存器地址，低16bit存放在高寄存器地址
例：数据为327.6A，存储如下表所示：
寄存器地址 | 数据
0x2000 | 0x43a3
0x2001 | 0xcccd
发送时顺序为0x43 0xa3,0xcc,0xcd
所有数据格式均为十六进制数表示，每个寄存器的字长为16位（2字节）。
注：数据在传送过程中，先发送高字节，再发送低字节，32bit的数据占用两个寄存器，高16bit存放在低寄存器地址，低16bit存放在高寄存器地址
例：数据为327.6A，存储如下表所示：
寄存器地址 | 数据
0x2000 | 0x43a3
0x2001 | 0xcccd
发送时顺序为0x43 0xa3,0xcc,0xcd

## 公共地址
 状态、运行数据寄存器，地址范围0x0000~0x08ff，存储设备运行数据，支持功能码0x03
寄存器地址 | 寄存器地址1 | 含义 | 寄存器值类型 | 单位 | 分辨率 | 备注
重复数据区开始 | 152
0 | 0x0000 | 型号 | uint16 | 无 | 1
重复数据区结束
重复数据区开始 | 30
256 | 0x0100 | Bus型号 | uint16 | 无 | 1
重复数据区结束
512 | 0x0200 | 设备故障信息1 | uint16 | 无 | 1 | bit11~bit15：RSV bit10：连锁故障——CHAF bit9：从机故障——SLAF bit8：内部故障——INSF bit7：供电故障——POWF bit6：并机通信故障——PARF bit5：通信超时故障——COMF bit4：出风口过温故障——OTP bit3：遥测故障——SENF bit2：输出过功率故障——OPP bit1：输出过流故障——OCP bit0：输出过压故障——OVP
513 | 0x0201 | 设备故障信息2（告警） | uint16 | 无 | 1 | 【1】告警 【0】 正常 bit11：负载模式下等待端口电压准备好 WLUF bit10：CF设置电流超限告警 CFIL bit9：间谐波含量超限告警 IHAL bit8：USBTMC队列空告警 TMCE bit7：急停告警（EMST） bit6：IP冲突告警（IPAF） bit5：交流载RLC/PQ计算给定超限（LREL） bit4：1-交流载编程数据范围超限 0-无（LPDL） bit3：1-交流源编程数据范围超限 0-无（SPDL） bit2：1-截止电压告警 0-无（LVL） bit1：1-并机WAIT（WAIT） 0-无 bit0：1-并机冗余告警（PARA） 0-无
514 | 0x0202 | 设备状态信息1(M4操作状态) | uint16 | 无 | 1 | bit15：预留 bit14：右飞梭使能 1：使能 0：失能 bit13：左飞梭使能 1：使能 0：失能 bit12：外部给定使能 1：使能 0：失能 bit11：任一编程已使能 1：使能 2：失能 bit10：飞梭已使能（显示屏/上位机可周期回读数据） bit9：1-输出WAIT bit8：1-亮屏 0-灭屏 bit7：1-初次上电 0-非初次上电 bit6：1-编程运行 0-编程未运行 bit5：1-触发WIAT 0-已触发 bit4：1-急停状态 0-正常 bit3：1-复位 0-正常 bit2：1-保护 0-正常 bit1：1-运行 0-非运行 bit0：1-待机 0-停机
515 | 0x0203 | 设备状态信息2(M4操作状态) | uint16 | 无 | 1 | bit8：自定义波形准备好（预览对应的自定义波形，中控ARM从flash读取成功，数据准备好时置标志位） bit7：1-M4磁盘操作成功 0-M4磁盘操作失败 bit6：1-数据记录已触发 0-数据记录未触发 bit5：1-数据记录已使能 0-数据记录未使能 bit4：1-通信参数读取正常 0-通信参数读取失败 bit3：1-用户参数读取正常 0-用户参数读取失败 bit2：1-用户校准参数读取正常 0-用户校准参数读取失败 bit1：1-厂家参数2读取正常 0-厂家参数2读取失败 bit0：1-自检成功 0-自检失败（厂家参数1）
516 | 0x0204 | 设备状态信息3(M4操作状态) | uint16 | 无 | 1 | bit4：1-上位机通信使能 0-上位机通信禁止 bit3：1-触摸锁打开 0-触摸锁关闭 bit2：1-本地锁打开 0-本地锁关闭 bit1：0-主机 1-从机 bit0：0-Source 1-Load
517 | 0x0205 | 设备状态信息4(M7操作状态) | uint16 | 无 | 1 | bit3： bit2：1-U盘插入成功 0-U盘未插入 bit1：1-M7磁盘操作成功 0-M7磁盘操作失败 bit0：Rsv
518 | 0x0206 | 设备状态信息5（事件触发状态） | uint16 | 无 | 1 | bit9：1-事件10已触发 0-事件10未触发 bit8：1-事件9已触发 0-事件9未触发 bit7：1-事件8已触发 0-事件8未触发 bit6：1-事件7已触发 0-事件7未触发 bit5：1-事件6已触发 0-事件6未触发 bit4：1-事件5已触发 0-事件5未触发 bit3：1-事件4已触发 0-事件4未触发 bit2：1-事件3已触发 0-事件3未触发 bit1：1-事件2已触发 0-事件2未触发 bit0：1-事件1已触发 0-事件1未触发
519 | 0x0207 | 运行模式 | uint16 | 无 | 1 | bit4~5：C相 0-CV 1:CC 2:CP bit2~3：B相 0-CV 1:CC 2:CP bit0~1：A相 0-CV 1:CC 2:CP
520 | 0x0208 | 本远控测量 | uint16 | 无 | 1 | 0-本控 1-远控LAN 2-远控USB 3-远控Bus
521 | 0x0209 | 输出相数测量 | uint16 | 无 | 1
522 | 0x020A | 耦合方式测量 | uint16 | 无 | 1
523 | 0x020B | 波形选择测量 | uint16 | 无 | 1
524 | 0x020C | 错误队列信息 | uint16 | 无 | 1
525 | 0x020D | 负载模式回读 | uint16 | 无 | 1 | 【0】：CC 【1】：CP 【2】：CR 【3】：RLC 【4】：PQ
526 | 0x020E | CF/PF设置回读 | uint16 | 无 | 1 | 【0】PF only【1】CF only 【2】Both PF优先 【3】Both CF优先
527 | 0x020F | 左飞梭光标位置 | uint16 | 无 | 1 | 0：最低位 +1依次往高一位
528 | 0x0210 | 右飞梭光标位置 | uint16 | 无 | 1 | 0：最低位 +1依次往高一位
529 | 0x0211 | 设备故障信息3 | uint16 | 无 | 1 | bit0：看门狗故障 WDP
1280 | 0x0500 | A相电压有效值 | float | 无 | 0.01
1281 | 0x0501
1282 | 0x0502 | B相电压有效值 | float | 无 | 0.01
1283 | 0x0503
1284 | 0x0504 | C相电压有效值 | float | 无 | 0.01
1285 | 0x0505
1286 | 0x0506 | A相电压THD | float | 无 | 0.01
1287 | 0x0507
1288 | 0x0508 | B相电压THD | float | 无 | 0.01
1289 | 0x0509
1290 | 0x050A | C相电压THD | float | 无 | 0.01
1291 | 0x050B
1292 | 0x050C | A相电压交流分量 | float | 无 | 0.01
1293 | 0x050D
1294 | 0x050E | B相电压交流分量 | float | 无 | 0.01
1295 | 0x050F
1296 | 0x0510 | C相电压交流分量 | float | 无 | 0.01
1297 | 0x0511
1298 | 0x0512 | A相电压直流分量 | float | 无 | 0.01
1299 | 0x0513
1300 | 0x0514 | B相电压直流分量 | float | 无 | 0.01
1301 | 0x0515
1302 | 0x0516 | C相电压直流分量 | float | 无 | 0.01
1303 | 0x0517
1304 | 0x0518 | A相电压峰值 | float | 无 | 0.01
1305 | 0x0519
1306 | 0x051A | B相电压峰值 | float | 无 | 0.01
1307 | 0x051B
1308 | 0x051C | C相电压峰值 | float | 无 | 0.01
1309 | 0x051D
1310 | 0x051E | A相输出相位 | float | 无 | 0.1
1311 | 0x051F
1312 | 0x0520 | B相输出相位 | float | 无 | 0.1
1313 | 0x0521
1314 | 0x0522 | C相输出相位 | float | 无 | 0.1
1315 | 0x0523
1316 | 0x0524 | φ1频率 | float | 无 | 0.001
1317 | 0x0525
1318 | 0x0526 | φ2频率 | float | 无 | 0.001
1319 | 0x0527
1320 | 0x0528 | φ3频率 | float | 无 | 0.001
1321 | 0x0529
1322 | 0x052A | Uab有效值 | float | 无 | 0.01
1323 | 0x052B
1324 | 0x052C | Ubc有效值 | float | 无 | 0.01
1325 | 0x052D
1326 | 0x052E | Uca有效值 | float | 无 | 0.01
1327 | 0x052F
1328 | 0x0530 | A相电流有效值 | float | 无 | 0.01
1329 | 0x0531
1330 | 0x0532 | B相电流有效值 | float | 无 | 0.01
1331 | 0x0533
1332 | 0x0534 | C相电流有效值 | float | 无 | 0.01
1333 | 0x0535
1334 | 0x0536 | A相电流THD | float | 无 | 0.01
1335 | 0x0537
1336 | 0x0538 | B相电流THD | float | 无 | 0.01
1337 | 0x0539
1338 | 0x053A | C相电流THD | float | 无 | 0.01
1339 | 0x053B
1340 | 0x053C | A相电流交流分量 | float | 无 | 0.01
1341 | 0x053D
1342 | 0x053E | B相电流交流分量 | float | 无 | 0.01
1343 | 0x053F
1344 | 0x0540 | C相电流交流分量 | float | 无 | 0.01
1345 | 0x0541
1346 | 0x0542 | A相电流直流分量 | float | 无 | 0.01
1347 | 0x0543
1348 | 0x0544 | B相电流直流分量 | float | 无 | 0.01
1349 | 0x0545
1350 | 0x0546 | C相电流直流分量 | float | 无 | 0.01
1351 | 0x0547
1352 | 0x0548 | A相电流峰值 | float | 无 | 0.01
1353 | 0x0549
1354 | 0x054A | B相电流峰值 | float | 无 | 0.01
1355 | 0x054B
1356 | 0x054C | C相电流峰值 | float | 无 | 0.01
1357 | 0x054D
1358 | 0x054E | A相电流峰值因数 | float | 无 | 0.001
1359 | 0x054F
1360 | 0x0550 | B相电流峰值因数 | float | 无 | 0.001
1361 | 0x0551
1362 | 0x0552 | C相电流峰值因数 | float | 无 | 0.001
1363 | 0x0553
1364 | 0x0554 | A相视在功率 | float | 无 | 0.001
1365 | 0x0555
1366 | 0x0556 | B相视在功率 | float | 无 | 0.001
1367 | 0x0557
1368 | 0x0558 | C相视在功率 | float | 无 | 0.001
1369 | 0x0559
1370 | 0x055A | A相有功功率 | float | 无 | 0.001
1371 | 0x055B
1372 | 0x055C | B相有功功率 | float | 无 | 0.001
1373 | 0x055D
1374 | 0x055E | C相有功功率 | float | 无 | 0.001
1375 | 0x055F
1376 | 0x0560 | A相无功功率 | float | 无 | 0.001
1377 | 0x0561
1378 | 0x0562 | B相无功功率 | float | 无 | 0.001
1379 | 0x0563
1380 | 0x0564 | C相无功功率 | float | 无 | 0.001
1381 | 0x0565
1382 | 0x0566 | 总视在功率 | float | 无 | 0.001
1383 | 0x0567
1384 | 0x0568 | 总有功功率 | float | 无 | 0.001
1385 | 0x0569
1386 | 0x056A | 总无功功率 | float | 无 | 0.001
1387 | 0x056B
1388 | 0x056C | A相功率因数 | float | 无 | 0.001
1389 | 0x056D
1390 | 0x056E | B相功率因数 | float | 无 | 0.001
1391 | 0x056F
1392 | 0x0570 | C相功率因数 | float | 无 | 0.001
1393 | 0x0571
1394 | 0x0572 | 总功率因数 | float | 无 | 0.001
1395 | 0x0573
1396 | 0x0574 | A相冲击电流 | float | 无 | 0.01
1397 | 0x0575
1398 | 0x0576 | B相冲击电流 | float | 无 | 0.01
1399 | 0x0577
1400 | 0x0578 | C相冲击电流 | float | 无 | 0.01
1401 | 0x0579
1402 | 0x057A | 运行时长 | uint32 |  | 1
1403 | 0x057B
1404 | 0x057C | 转换时间 | uint32 |  | 1
1405 | 0x057D
1406 | 0x057E | 拉载倒计时（时） | uint32 | h | 1
1407 | 0x057F
1408 | 0x0580 | 拉载倒计时（分） | uint32 | min | 1
1409 | 0x0581
1410 | 0x0582 | 拉载倒计时（秒） | uint32 | sec | 1
1411 | 0x0583
1412 | 0x0584 | 预留 | float | 无 | 1
1413 | 0x0585
1414 | 0x0586 | 预留 | float | 无 | 1
1415 | 0x0587
1416 | 0x0588 | 预留 | float | 无 | 1
1417 | 0x0589
1418 | 0x058A | 整机额定电压 | float | V | 0.01
1419 | 0x058B
1420 | 0x058C | 整机额定电流 | float | A | 0.01
1421 | 0x058D
1422 | 0x058E | 整机额定功率 | float | kW | 0.001
1423 | 0x058F
1424 | 0x0590 | 整机最大内阻 | float | Ω | 0.001
1425 | 0x0591
1426 | 0x0592 | 整机最小内阻 | float | Ω | 0.001
1427 | 0x0593
1428 | 0x0594 | 并联模块数 | uint16 |  | 1
1429 | 0x0595 | 整机最大电压 | float | V | 0.01
1430 | 0x0596
1431 | 0x0597 | 整机最大电流 | float | A | 0.01
1432 | 0x0598
1433 | 0x0599 | 整机最大功率 | float | kW | 0.001
1434 | 0x059A
1435 | 0x059B | 并机列编号 | uint16 |  | 1
1436 | 0x059C | 并机行编号 | uint16 |  | 1
1437 | 0x059D | 孤岛负载A IR | float | A | 0.001
1438 | 0x059E
1439 | 0x059F | 孤岛负载A IL | float | A | 0.001
1440 | 0x05A0
1441 | 0x05A1 | 孤岛负载A IC | float | A | 0.001
1442 | 0x05A2
1443 | 0x05A3 | 孤岛负载B IR | float | A | 0.001
1444 | 0x05A4
1445 | 0x05A5 | 孤岛负载B IL | float | A | 0.001
1446 | 0x05A6
1447 | 0x05A7 | 孤岛负载B IC | float | A | 0.001
1448 | 0x05A8
1449 | 0x05A9 | 孤岛负载C IR | float | A | 0.001
1450 | 0x05AA
1451 | 0x05AB | 孤岛负载C IL | float | A | 0.001
1452 | 0x05AC
1453 | 0x05AD | 孤岛负载C IC | float | A | 0.001
1454 | 0x05AE
1455 | 0x05AF | 孤岛负载A PR | float | kW | 0.001
1456 | 0x05B0
1457 | 0x05B1 | 孤岛负载A QL | float | kvar | 0.001
1458 | 0x05B2
1459 | 0x05B3 | 孤岛负载A QC | float | kvar | 0.001
1460 | 0x05B4
1461 | 0x05B5 | 孤岛负载B PR | float | kW | 0.001
1462 | 0x05B6
1463 | 0x05B7 | 孤岛负载B QL | float | kvar | 0.001
1464 | 0x05B8
1465 | 0x05B9 | 孤岛负载B QC | float | kvar | 0.001
1466 | 0x05BA
1467 | 0x05BB | 孤岛负载C PR | float | kW | 0.001
1468 | 0x05BC
1469 | 0x05BD | 孤岛负载C QL | float | kvar | 0.001
1470 | 0x05BE
1471 | 0x05BF | 孤岛负载C QC | float | kvar | 0.001
1472 | 0x05C0
1473 | 0x05C1 | 孤岛负载A Qf | float |  | 0.001
1474 | 0x05C2
1475 | 0x05C3 | 孤岛负载B Qf | float |  | 0.001
1476 | 0x05C4
1477 | 0x05C5 | 孤岛负载C Qf | float |  | 0.001
1478 | 0x05C6
1479 | 0x05C7 | 孤岛时间 | uint32 | ms | 1
1480 | 0x05C8
1481 | 0x05C9 | 预留 | float |  | 0.001
1482 | 0x05CA
重复数据区开始 | 100
1536 | 0x0600 | A相电压基波有效值 | float | 无 | 0.01
1537 | 0x0601
重复数据区结束
重复数据区开始 | 100
1736 | 0x06C8 | B相电压基波有效值 | float | 无 | 0.01
1737 | 0x06C9
重复数据区结束
重复数据区开始 | 100
1936 | 0x0790 | C相电压基波有效值 | float | 无 | 0.01
1937 | 0x0791
重复数据区结束
重复数据区开始 | 100
2136 | 0x0858 | A相电流基波有效值 | float | 无 | 0.01
2137 | 0x0859
重复数据区结束
重复数据区开始 | 100
2336 | 0x0920 | B相电流基波有效值 | float | 无 | 0.01
2337 | 0x0921
重复数据区结束
重复数据区开始 | 100
2536 | 0x09E8 | C相电流基波有效值 | float | 无 | 0.01
2537 | 0x09E9
重复数据区结束
2816 | 0x0B00 | 中控详细故障信息1 | uint16 | 无
2817 | 0x0B01 | 中控详细故障信息2 | uint16 | 无
2818 | 0x0B02 | 中控详细故障信息3 | uint16 | 无
2819 | 0x0B03 | 中控详细故障信息4 | uint16 | 无
2820 | 0x0B04 | 中控详细故障信息5 | uint16 | 无
2821 | 0x0B05 | 中控详细故障信息6 | uint16 | 无
2822 | 0x0B06 | 中控详细故障信息7 | uint16 | 无
2823 | 0x0B07 | 中控详细故障信息8 | uint16 | 无
2824 | 0x0B08 | 中控详细故障信息（并机1） | uint16 | 无
2825 | 0x0B09 | 中控详细故障信息（并机2） | uint16 | 无
2826 | 0x0B0A | A相母线电压 | float | V | 0.01
2827 | 0x0B0B
2828 | 0x0B0C | B相母线电压 | float | V | 0.01
2829 | 0x0B0D
2830 | 0x0B0E | C相母线电压 | float | V | 0.01
2831 | 0x0B0F
2832 | 0x0B10 | A相温度 | float | ℃ | 0.01
2833 | 0x0B11
2834 | 0x0B12 | B相温度 | float | ℃ | 0.01
2835 | 0x0B13
2836 | 0x0B14 | C相温度 | float | ℃ | 0.01
2837 | 0x0B15
2838 | 0x0B16 | 出风口温度 | float | ℃ | 0.01
2839 | 0x0B17
2840 | 0x0B18 | A相单机输出电流 | float | A | 0.01
2841 | 0x0B19
2842 | 0x0B1A | B相单机输出电流 | float | A | 0.01
2843 | 0x0B1B
2844 | 0x0B1C | C相单机输出电流 | float | A | 0.01
2845 | 0x0B1D
2846 | 0x0B1E | A口通信超时计数 | uint16 | 无
2847 | 0x0B1F | A口通信出错计数 | uint16 | 无
2848 | 0x0B20 | B口通信超时计数 | uint16 | 无
2849 | 0x0B21 | B口通信出错计数 | uint16 | 无
2850 | 0x0B22 | 固件状态 | uint16 | 无
2851 | 0x0B23 | 中控M7 | uint16 | 无 |  | 0-不升级 1-待升级 2-正在升级 3-升级成功 4-升级失败
2852 | 0x0B24 | 中控M4 | uint16 | 无 |  | 0-不升级 1-待升级 2-正在升级 3-升级成功 4-升级失败
2853 | 0x0B25 | 中控FPGA | uint16 | 无 |  | 0-不升级 1-待升级 2-正在升级 3-升级成功 6-升级失败
2854 | 0x0B26 | 中控box | uint16 | 无 |  | 0-不升级 1-待升级 2-正在升级 3-升级成功 4-升级失败
2855 | 0x0B27 | 中控bus | uint16 | 无 |  | 0-不升级 1-待升级 2-正在升级 3-升级成功 4-升级失败
重复数据区开始 | 10
2856 | 0x0B28 | 1#-模块F103 | uint16 | 无
2857 | 0x0B29 | 1#-模块FPGA-GX75 | uint16 | 无
2858 | 0x0B2A | 1#-模块G4 | uint16 | 无
重复数据区结束
2886 | 0x0B46 | 定向升级状态 | uint16 | 无
2887 | 0x0B47 | 需升级程序总数 | uint16 | 无
2888 | 0x0B48 | 已升级文件数量 | uint16 | 无
2889 | 0x0B49 | 总重试次数 | uint16 | 无
2890 | 0x0B4A | 显控ARM升级状态 | uint16 | 无
2891 | 0x0B4B | 预留 | uint16 | 无
2892 | 0x0B4C | 预留 | uint16 | 无
2893 | 0x0B4D | 预留 | uint16 | 无
2894 | 0x0B4E | 预留 | uint16 | 无
2895 | 0x0B4F | 预留 | uint16 | 无
3072 | 0x0C00 | 整流器运行状态 | uint16 | 无
3073 | 0x0C01 | 整流器详细故障信息高16位 | uint16 | 无
3074 | 0x0C02 | 整流器详细故障信息低16位 | uint16 | 无
3075 | 0x0C03 | 预留 | uint16 | 无
3076 | 0x0C04 | A相电压 | uint16 | V
3077 | 0x0C05 | B相电压 | uint16 | V
3078 | 0x0C06 | C相电压 | uint16 | V
3079 | 0x0C07 | 母线电压 | uint16 | V
3080 | 0x0C08 | A相电感电流 | uint16 | A
3081 | 0x0C09 | B相电感电流 | uint16 | A
3082 | 0x0C0A | C相电感电流 | uint16 | A
3083 | 0x0C0B | 预留 | uint16 | 无
3084 | 0x0C0C | A相散热器温度 | uint16 | ℃
3085 | 0x0C0D | B相散热器温度 | uint16 | ℃
3086 | 0x0C0E | C相散热器温度 | uint16 | ℃
3087 | 0x0C0F | 预留 | uint16 | 无
8192 | 0x2000 | 信息记录起始点位置 | uint16
重复数据区开始 | 300
8193 | 0x2001 | 第1条信息记录时间-年 | uint16 | 无
8194 | 0x2002 | 第1条信息记录时间-月 | uint16
8195 | 0x2003 | 第1条信息记录时间-日 | uint16
8196 | 0x2004 | 第1条信息记录时间-时 | uint16
8197 | 0x2005 | 第1条信息记录时间-分 | uint16
8198 | 0x2006 | 第1条信息记录时间-秒 | uint16
8199 | 0x2007 | 第1条信息记录对应模式及记录类型 | uint16 |  |  | bit15~bit8：0-源 1-载 bit7~bit0：0-操作 1-故障 2-事件
8200 | 0x2008 | 第1条信息记录操作详细信息 | uint16 |  |  | 0-无 1-接通 2-断开
8201 | 0x2009 | 第1条信息记录故障详细信息 | uint16 |  |  | 0：无 1*xx：整流器详细故障 2*xx：DCDC详细故障 3*xx：厂家详细故障 4*xx：用户详细故障 *为0表示三相共用故障，1-φ1 2-φ2 3-φ3
8202 | 0x200A | 第1条信息记录事件信息 | uint16 |  |  | bit15~bit8：1~10（事件1~10） bit7~bit0：0~43（事件触发源命名）
重复数据区结束

## 交流源
u 用户设置参数，地址范围0xc00~0x13ff，支持功能码0x03，0x06，0x10
寄存器地址 | 寄存器地址1 | 含义 | 数据类型 | 单位 | 分辨率 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 备注
2896 | 0x0B50 | 显控软件版本号1 | uint16
2897 | 0x0B51 | 显控软件版本号2 | uint16
2898 | 0x0B52 | 显控软件版本号3 | uint16
2899 | 0x0B53 | 显控软件版本号4 | uint16
2900 | 0x0B54 | 显控软件版本号5 | uint16
2901 | 0x0B55 | 显控软件版本号6 | uint16
2902 | 0x0B56 | 显控软件版本号7 | uint16
2903 | 0x0B57 | 显控软件版本号8 | uint16
2904 | 0x0B58 | 显控软件版本号9 | uint16
2905 | 0x0B59 | 显控软件版本号10 | uint16
2906 | 0x0B5A | 显控软件版本号11 | uint16
2907 | 0x0B5B | 显控软件AK号1 | uint16
2908 | 0x0B5C | 显控软件AK号2 | uint16
2909 | 0x0B5D | 显控软件AK号3 | uint16
2910 | 0x0B5E | 显控软件AK号4 | uint16
2911 | 0x0B5F | 显控软件AK号5 | uint16
2912 | 0x0B60 | 显控软件AK号6 | uint16
2913 | 0x0B61 | 显控软件AK号7 | uint16
2914 | 0x0B62 | 显控软件AK号8 | uint16
2915 | 0x0B63 | 显控软件AK号9 | uint16
2916 | 0x0B64 | 显控软件AK号10 | uint16
2917 | 0x0B65 | 显控软件AK号11 | uint16
2918 | 0x0B66 | 显控软件AK号12 | uint16
2919 | 0x0B67 | 设置年 | uint16
2920 | 0x0B68 | 设置月 | uint16
2921 | 0x0B69 | 设置日 | uint16
2922 | 0x0B6A | 设置时 | uint16
2923 | 0x0B6B | 设置分 | uint16
2924 | 0x0B6C | 设置秒 | uint16
3567 | 0x0DEF | 通讯端口状态 | uint16 |  |  | 0 | 3 |  | 【0】CAN 【1】RS485 【2】LAN 【3】GPIB
3568 | 0x0DF0 | MagicBus_LAN协议 | uint16 | [5 empty] | 【0】协议1【1】通用协议
3569 | 0x0DF1 | CAN通信波特率 | uint16
3570 | 0x0DF2 | CAN周期 | uint16
3571 | 0x0DF3 | CAN周期地址 | uint16
3572 | 0x0DF4 | CAN节点地址 | uint16
3573 | 0x0DF5 | CAN模式 | uint16 | [5 empty] | 【0】CAN 【1】CAN-FD
3574 | 0x0DF6 | CAN数据帧格式 | uint16 | [5 empty] | 【0】标准帧 【1】扩展帧
3575 | 0x0DF7 | 预留 | uint16
3576 | 0x0DF8 | 预留 | uint16
3577 | 0x0DF9 | RS485通信协议 | uint16 | [5 empty] | 【0】SCPI 【1】Modbus-RTU
3578 | 0x0DFA | RS485波特率 | uint16 | [5 empty] | 【0】9600【1】19200【2】38400 【3】57600【4】115200【5】230400
3579 | 0x0DFB | 预留 | uint16
3580 | 0x0DFC | 预留 | uint16
3581 | 0x0DFD | 预留 | uint16
3582 | 0x0DFE | 预留 | uint16
3583 | 0x0DFF | GPIB设备号 | uint16
3584 | 0x0E00 | 控制方式 | uint16 |  |  | 0 | 3 |  | 【0】本控 【1】远控LAN 【2】远控USB 【3】远控Bus
3585 | 0x0E01 | LAN协议 | uint16 |  |  | 0 | 1 |  | 【0】SCPI 【1】Modbus-TCP
3586 | 0x0E02 | USB协议 | uint16 |  |  | 0 | 1 |  | 【0】SCPI 【1】Modbus-TCP
3587 | 0x0E03 | 通信地址 | uint16 |  |  | 0 | 127
3588 | 0x0E04 | Magic-Bus | uint16 |  |  | 0 | 2 |  | 【0】CAN 【1】RS232 【2】RS485
3589 | 0x0E05 | 串口波特率 | uint16 |  |  | 0 | 4 |  | 【0】9600【1】19200【2】38400 【3】57600【4】115200
3590 | 0x0E06 | CAN波特率 | uint16 |  |  | 0 | 3 |  | 【0】250k【1】500k【2】1M
3591 | 0x0E07 | IP地址1 | uint16 |  |  | 1 | 255 |  | 【3】
3592 | 0x0E08 | IP地址2 | uint16 |  |  | 0 | 255
3593 | 0x0E09 | IP地址3 | uint16 |  |  | 0 | 255
3594 | 0x0E0A | IP地址4 | uint16 |  |  | 0 | 255
3595 | 0x0E0B | 子网掩码1 | uint16 |  |  | 0 | 255
3596 | 0x0E0C | 子网掩码2 | uint16 |  |  | 0 | 255
3597 | 0x0E0D | 子网掩码3 | uint16 |  |  | 0 | 255
3598 | 0x0E0E | 子网掩码4 | uint16 |  |  | 0 | 255
3599 | 0x0E0F | 网关1 | uint16 |  |  | 1 | 255
3600 | 0x0E10 | 网关2 | uint16 |  |  | 0 | 255
3601 | 0x0E11 | 网关3 | uint16 |  |  | 0 | 255
3602 | 0x0E12 | 网关4 | uint16 |  |  | 0 | 255
3603 | 0x0E13 | 端口号 | uint16 |  |  | 1 | 65535
3604 | 0x0E14 | 本地锁 | uint16 |  |  | 0 | 1 |  | 【0】关 【1】开
3605 | 0x0E15 | LAN:IP分配 | uint16 |  |  | 0 | 1 |  | 【0】自动【1】手动
3606 | 0x0E16 | 预留 | uint16
3607 | 0x0E17 | 预留 | uint16
3608 | 0x0E18 | 预留 | uint16
3609 | 0x0E19 | 预留 | uint16
3610 | 0x0E1A | LAN：当前IP地址1 | uint16
3611 | 0x0E1B | LAN：当前IP地址2 | uint16
3612 | 0x0E1C | LAN：当前IP地址3 | uint16
3613 | 0x0E1D | LAN：当前IP地址4 | uint16
3614 | 0x0E1E | LAN：当前子网掩码1 | uint16
3615 | 0x0E1F | LAN：当前子网掩码2 | uint16
3616 | 0x0E20 | LAN：当前子网掩码3 | uint16
3617 | 0x0E21 | LAN：当前子网掩码4 | uint16
3618 | 0x0E22 | LAN：当前默认网关1 | uint16
3619 | 0x0E23 | LAN：当前默认网关2 | uint16
3620 | 0x0E24 | LAN：当前默认网关3 | uint16
3621 | 0x0E25 | LAN：当前默认网关4 | uint16
3622 | 0x0E26 | LAN：状态 | uint16 | [5 empty] | 0：Normal Operation 1：Fault 2：Device Identify 3：Idle
3623 | 0x0E27 | LAN：故障码 | uint16
3624 | 0x0E28 | MAC地址1 | uint16
3625 | 0x0E29 | MAC地址2 | uint16
3626 | 0x0E2A | MAC地址3 | uint16
3627 | 0x0E2B | MAC地址4 | uint16
3628 | 0x0E2C | MAC地址5 | uint16
3629 | 0x0E2D | MAC地址6 | uint16
3840 | 0x0F00 | φ1电压斜率 | float |  | 1e-06 | 0.95 | 1.05 | 1
3841 | 0x0F01
3842 | 0x0F02 | φ1电压截距 | float |  | 0.01 | -5 | 5 | 0
3843 | 0x0F03
3844 | 0x0F04 | φ2电压斜率 | float |  | 1e-06 | 0.95 | 1.05 | 1
3845 | 0x0F05
3846 | 0x0F06 | φ2电压截距 | float |  | 0.01 | -5 | 5 | 0
3847 | 0x0F07
3848 | 0x0F08 | φ3电压斜率 | float |  | 1e-06 | 0.95 | 1.05 | 1
3849 | 0x0F09
3850 | 0x0F0A | φ3电压截距 | float |  | 0.01 | -5 | 5 | 0
3851 | 0x0F0B
3852 | 0x0F0C | φ1电流斜率 | float |  | 1e-06 | 0.95 | 1.05 | 1
3853 | 0x0F0D
3854 | 0x0F0E | φ1电流截距 | float |  | 0.01 | -3 | 3 | 0
3855 | 0x0F0F
3856 | 0x0F10 | φ2电流斜率 | float |  | 1e-06 | 0.95 | 1.05 | 1
3857 | 0x0F11
3858 | 0x0F12 | φ2电流截距 | float |  | 0.01 | -3 | 3 | 0
3859 | 0x0F13
3860 | 0x0F14 | φ3电流斜率 | float |  | 1e-06 | 0.95 | 1.05 | 1
3861 | 0x0F15
3862 | 0x0F16 | φ3电流截距 | float |  | 0.01 | -3 | 3 | 0
3863 | 0x0F17
4096 | 0x1000 | 源载模式 | uint16
4097 | 0x1001 | 过压保护阈值 | float |  | 0.01
4098 | 0x1002
4099 | 0x1003 | 过压保护时间 | uint32
4100 | 0x1004
4101 | 0x1005 | 交流分量过压保护阈值 | float |  | 0.01
4102 | 0x1006
4103 | 0x1007 | 交流分量过压保护时间 | uint32
4104 | 0x1008
4105 | 0x1009 | 正向直流分量过压保护阈值 | float |  | 0.01
4106 | 0x100A
4107 | 0x100B | 正向直流分量过压保护时间 | uint32
4108 | 0x100C
4109 | 0x100D | 负向直流分量过压保护阈值 | float |  | 0.01
4110 | 0x100E
4111 | 0x100F | 负向直流分量过压保护时间 | uint32
4112 | 0x1010
4113 | 0x1011 | 过流保护阈值 | float |  | 0.01
4114 | 0x1012
4115 | 0x1013 | 过流保护时间 | uint32
4116 | 0x1014
4117 | 0x1015 | 过有功功率保护阈值 | float |  | 0.001
4118 | 0x1016
4119 | 0x1017 | 过有功功率保护时间 | uint32
4120 | 0x1018
4121 | 0x1019 | 过视在功率保护阈值 | float |  | 0.001
4122 | 0x101A
4123 | 0x101B | 过视在功率保护时间 | uint32
4124 | 0x101C
4125 | 0x101D | 过频保护阈值 | float |  | 0.001
4126 | 0x101E
4127 | 0x101F | 过频保护时间 | uint32
4128 | 0x1020
4129 | 0x1021 | 欠频保护阈值 | float |  | 0.001
4130 | 0x1022
4131 | 0x1023 | 欠频保护时间 | uint32
4132 | 0x1024
4133 | 0x1025 | 载欠压保护阈值-AC | float |  | 0.01
4134 | 0x1026
4135 | 0x1027 | 载欠压保护时间-AC | uint32
4136 | 0x1028
4137 | 0x1029 | 载欠压保护阈值-DC | float |  | 0.01
4138 | 0x102A
4139 | 0x102B | 载欠压保护时间-DC | uint32
4140 | 0x102C
4149 | 0x1035 | 看门狗延时时间 | uint32 | s |  | 0 | 9999999
4150 | 0x1036
4151 | 0x1037 | 看门狗开关 | uint16 | 无 |  | 0 | 99
4152 | 0x1038 | 看门狗指令选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 99
4153 | 0x1039 | 开机选项 | uint16 | 无 |  | 0 | 1
4154 | 0x103A | 运行方式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1
4155 | 0x103B | 接通延时时间 | uint32 | ms |  | 0 | 999999
4156 | 0x103C
4157 | 0x103D | 断开延时时间 | uint32 | ms |  | 0 | 999999
4158 | 0x103E
4159 | 0x103F | 运行时间 | uint32 | ms |  | 0 | 999999
4160 | 0x1040
4161 | 0x1041 | 电流快速保护使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1
4162 | 0x1042 | 左飞梭设置 | uint16 | 无 |  | 0 | 3
4163 | 0x1043 | 右飞梭设置 | uint16 | 无 |  | 0 | 2
4164 | 0x1044 | 触发输出模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 999
4165 | 0x1045 | 预留 | uint16 | 无
4166 | 0x1046 | 预留 | uint32 | 无
4167 | 0x1047
4168 | 0x1048 | 预留 | uint32 | 无
4169 | 0x1049
4170 | 0x104A | 预留 | uint32 | 无
4171 | 0x104B
4172 | 0x104C | 预留 | uint32 | 无
4173 | 0x104D
4174 | 0x104E | 采样率 | uint16 | SPS |  | 0 | 3
4175 | 0x104F | 记录条数 | uint32 | 无 |  | 1 | 9999999
4176 | 0x1050
4177 | 0x1051 | 记录方式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1
4178 | 0x1052 | 预留 | uint32 | 无
4179 | 0x1053
4180 | 0x1054 | 预留 | uint32 | 无
4181 | 0x1055
4182 | 0x1056 | 预留 | uint32 | 无
4183 | 0x1057
4184 | 0x1058 | 预留 | uint32 | 无
4185 | 0x1059
4186 | 0x105A | 预留 | uint32 | 无
4187 | 0x105B
4188 | 0x105C | 预留 | uint32 | 无
4189 | 0x105D
4190 | 0x105E | 列并联 | uint16 | 无 |  | 0 | 2
4191 | 0x105F | 行并联（预留） | uint16 | 无 |  | 0 | 2
4192 | 0x1060 | 并机冗余（使能） | uint16 | 无 |  | 0 | 1
4193 | 0x1061 | 并机旁路（使能） | uint16 | 无 |  | 0 | 65535
4194 | 0x1062 | 预留 | uint32 | 无
4195 | 0x1063
4196 | 0x1064 | 预留 | uint32 | 无
4197 | 0x1065
4198 | 0x1066 | 预留 | uint32 | 无
4199 | 0x1067
4200 | 0x1068 | 预留 | uint32 | 无
4201 | 0x1069
4202 | 0x106A | 预留 | uint32 | 无
4203 | 0x106B
4204 | 0x106C | 预留 | uint32 | 无
4205 | 0x106D
重复数据区开始 | 10
4352 | 0x1100 | 事件1使能 | uint16 |  |  | 0 | 1
4353 | 0x1101 | 事件1触发源 | uint16 |  |  | 0 | 999
4354 | 0x1102 | 事件1触发阈值 | float |  | 0.01 | 0 | 100
4355 | 0x1103
4356 | 0x1104 | 事件1触发时间 | uint32 |  |  | 0 | 999999
4357 | 0x1105
4358 | 0x1106 | 事件1动作方式 | uint16 |  |  | 0 | 2
4359 | 0x1107 | 事件1动作方向 | uint16 |  |  | 0 | 1
重复数据区结束
768 | 0x0300 | 设备状态信息1 （编程使能状态） | uint16 | 无 |  |  |  |  | bit7~bit15：预留 bit6：1-间谐波编程已使能 0-间谐波编程未使能 bit5：1-谐波编程已使能 0-谐波编程未使能 bit4：1-Advanced编程已使能 0-Advanced编程未使能 bit3：1-PULSE编程已使能 0-PULSE编程未使能 bit2：1-STEP编程已使能 0-STEP编程未使能 bit1：1-WAVE编程已使能 0-WAVE编程未使能 bit0：1-LIST编程已使能 0-LIST编程未使能
769 | 0x0301 | 设备状态信息2 （编程触发状态） | uint16 | 无 |  |  |  |  | bit7~bit15：预留 bit6：1-间谐波编程已触发 0-间谐波编程未触发 bit5：1-谐波编程已触发 0-谐波编程未触发 bit4：1-Advanced编程已触发 0-Advanced编程未触发 bit3：1-PULSE编程已触发 0-PULSE编程未触发 bit2：1-STEP编程已触发 0-STEP编程未触发 bit1：1-WAVE编程已触发 0-WAVE编程未触发 bit0：1-LIST编程已触发 0-LIST编程未触发
770 | 0x0302 | 设备状态信息3（预留） | uint16 | 无
771 | 0x0303 | 设备状态信息4（预留） | uint16 | 无
772 | 0x0304 | 设备状态信息5（预留） | uint16 | 无
773 | 0x0305 | 设备状态信息6（预留） | uint16 | 无
774 | 0x0306 | 设备状态信息7（预留） | uint16 | 无
775 | 0x0307 | 设备状态信息8（预留） | uint16 | 无
776 | 0x0308 | 当前循环次数 | uint32 | 无
777 | 0x0309
778 | 0x030A | 当前步阶次数 | uint32 | 无
779 | 0x030B
5120 | 0x1400 | 输出相数 | uint16 |  |  | 0 | 2 | 0 | 【0】三相联动【1】三相独立【2】单相
5121 | 0x1401 | 耦合方式 | uint16 |  |  | 0 | 2 | 0 | 【0】AC【1】DC【2】AC+DC
5122 | 0x1402 | 波形选择 | uint16 |  |  | 0 | 199 | 0 | 【0】正弦波【1】脉冲波【2】三角波【3】削波【4】DST01…【33】DST30【34】2脉波【35】6脉波【36】12脉波【37】18脉波【38】24脉波【39】自定义1…【138】自定义100
5123 | 0x1403 | 方波占空比 | float |  | 0.01 | 0 | 100 | 50
5124 | 0x1404
5125 | 0x1405 | 三角波对称度 | float |  | 0.01 | 0 | 100 | 50
5126 | 0x1406
5127 | 0x1407 | 削波百分比 | float |  | 0.01 | 0 | 100 | 0
5128 | 0x1408
5129 | 0x1409 | 前沿半波导通角百分比L（%） | float |  | 0.01 | 0 | 100 | 0
5130 | 0x140A
5131 | 0x140B | 后沿半波关断角百分比T（%） | float |  | 0.01 | 0 | 100 | 0
5132 | 0x140C
5133 | 0x140D | 自定义波形模式 | uint16 |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 0：峰值 1：有效值
5134 | 0x140E | 预留 | uint16
5135 | 0x140F | 预留 | uint32
5136 | 0x1410
5137 | 0x1411 | 预留 | uint32
5138 | 0x1412
5139 | 0x1413 | 预留 | uint32
5140 | 0x1414
5141 | 0x1415 | 交流电压给定上限 | float | V | 0.01 | 0 | 999 | 450
5142 | 0x1416
5143 | 0x1417 | 交流电压给定下限 | float | V | 0.01 | 0 | 999 | 0
5144 | 0x1418
5145 | 0x1419 | 直流电压给定上限 | float | V | 0.01 | -700 | 700 | -700
5146 | 0x141A
5147 | 0x141B | 直流电压给定下限 | float | V | 0.01 | -700 | 700 | -700
5148 | 0x141C
5149 | 0x141D | 频率给定上限 | float | Hz | 0.001 | 0.001 | 9999 | 2000
5150 | 0x141E
5151 | 0x141F | 频率给定下限 | float | Hz | 0.001 | 0.001 | 9999 | 15
5152 | 0x1420
5153 | 0x1421 | 交流限流给定上限 | float | A | 0.01 | 0 | 9999 | 30
5154 | 0x1422
5155 | 0x1423 | 交流限流给定下限 | float | A | 0.01 | 0 | 9999 | 0
5156 | 0x1424
5157 | 0x1425 | 直流限流给定上限 | float | A | 0.01 | 0 | 9999 | 30
5158 | 0x1426
5159 | 0x1427 | 直流限流给定下限 | float | A | 0.01 | -9999 | 0 | -30
5160 | 0x1428
5161 | 0x1429 | 有功功率限值给定上限 | float | kW | 0.001 | 0 | 9999 | 20
5162 | 0x142A
5163 | 0x142B | 有功功率限值给定下限 | float | kW | 0.001 | -9999 | 0 | -20
5164 | 0x142C
5165 | 0x142D | 视在功率限值给定上限 | float | kVA | 0.001 | 0 | 9999 | 20
5166 | 0x142E
5167 | 0x142F | 视在功率限值给定下限 | float | kVA | 0.001 | 0 | 9999 | 0
5168 | 0x1430
5169 | 0x1431 | 预留 | uint32
5170 | 0x1432
5171 | 0x1433 | 预留 | uint32
5172 | 0x1434
5173 | 0x1435 | 预留 | uint32
5174 | 0x1436
5175 | 0x1437 | 预留 | uint32
5176 | 0x1438
5177 | 0x1439 | 预留 | uint32
5178 | 0x143A
5179 | 0x143B | 预留 | uint32
5180 | 0x143C
5181 | 0x143D | A相交流电压给定 | float | V | 0.01 | 0 | 999 | 220.00
5182 | 0x143E
5183 | 0x143F | B相交流电压给定 | float | V | 0.01 | 0 | 999 | 220.00
5184 | 0x1440
5185 | 0x1441 | C相交流电压给定 | float | V | 0.01 | 0 | 999 | 220.00
5186 | 0x1442
5187 | 0x1443 | A相直流电压给定 | float | V | 0.01 | -700 | 700 | 0
5188 | 0x1444
5189 | 0x1445 | B相直流电压给定 | float | V | 0.01 | -700 | 700
5190 | 0x1446
5191 | 0x1447 | C相直流电压给定 | float | V | 0.01 | -700 | 700
5192 | 0x1448
5193 | 0x1449 | A相相位给定（预留，固定0°） | float | ° | 0.1 | 0 | 359.9 | 0.0
5194 | 0x144A
5195 | 0x144B | B相相位给定 | float | ° | 0.1 | 0 | 359.9 | 240.0
5196 | 0x144C
5197 | 0x144D | C相相位给定 | float | ° | 0.1 | 0 | 359.9 | 120.0
5198 | 0x144E
5199 | 0x144F | 频率给定 | float | Hz | 0.001 | 0.001 | 9999 | 50.000
5200 | 0x1450
5201 | 0x1451 | A相交流电流限值 | float | A | 0.01 | 0 | 9999 | 30
5202 | 0x1452
5203 | 0x1453 | B相交流电流限值 | float | A | 0.01 | 0 | 9999 | 30
5204 | 0x1454
5205 | 0x1455 | C相交流电流限值 | float | A | 0.01 | 0 | 9999 | 30
5206 | 0x1456
5207 | 0x1457 | 单相交流电流限值 | float | A | 0.01 | 0 | 9999 | 90
5208 | 0x1458
5209 | 0x1459 | A相直流电流正向限值 | float | A | 0.01 | 0 | 9999 | 30
5210 | 0x145A
5211 | 0x145B | A相直流电流负向限值 | float | A | 0.01 | -9999 | 0 | -30
5212 | 0x145C
5213 | 0x145D | B相直流电流正向限值 | float | A | 0.01 | 0 | 9999 | 30
5214 | 0x145E
5215 | 0x145F | B相直流电流负向限值 | float | A | 0.01 | -9999 | 0 | -30
5216 | 0x1460
5217 | 0x1461 | C相直流电流正向限值 | float | A | 0.01 | 0 | 9999 | 30
5218 | 0x1462
5219 | 0x1463 | C相直流电流负向限值 | float | A | 0.01 | -9999 | 0 | -30
5220 | 0x1464
5221 | 0x1465 | 单相直流电流正向限值 | float | A | 0.01 | 0 | 9999
5222 | 0x1466
5223 | 0x1467 | 单相直流电流负向限值 | float | A | 0.01 | -9999 | 0
5224 | 0x1468
5225 | 0x1469 | A相正有功功率限值 | float | kW | 0.001 | 0 | 9999 | 20
5226 | 0x146A
5227 | 0x146B | A相负有功功率限值 | float | kW | 0.001 | -9999 | 0 | -20
5228 | 0x146C
5229 | 0x146D | B相正有功功率限值 | float | kW | 0.001 | 0 | 9999 | 20
5230 | 0x146E
5231 | 0x146F | B相负有功功率限值 | float | kW | 0.001 | -9999 | 0 | -20
5232 | 0x1470
5233 | 0x1471 | C相正有功功率限值 | float | kW | 0.001 | 0 | 9999 | 20
5234 | 0x1472
5235 | 0x1473 | C相负有功功率限值 | float | kW | 0.001 | -9999 | 0 | -20
5236 | 0x1474
5237 | 0x1475 | 单相正有功功率限值 | float | kW | 0.001 | 0 | 9999 | 20
5238 | 0x1476
5239 | 0x1477 | 单相负有功功率限值 | float | kW | 0.001 | -9999 | 0 | 0
5240 | 0x1478
5241 | 0x1479 | A相视在功率限值 | float | kVA | 0.001 | 0 | 9999 | 20
5242 | 0x147A
5243 | 0x147B | B相视在功率限值 | float | kVA | 0.001 | 0 | 9999 | 20
5244 | 0x147C
5245 | 0x147D | C相视在功率限值 | float | kVA | 0.001 | 0 | 9999 | 20
5246 | 0x147E
5247 | 0x147F | 单相视在功率限值 | float | kVA | 0.001 | 0 | 9999 | 20
5248 | 0x1480
5249 | 0x1481 | 内阻使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | 【0】禁用 【1】使能
5250 | 0x1482 | A相内阻R | float | Ohm | 0.001 | 0 | 10 | 0
5251 | 0x1483
5252 | 0x1484 | B相内阻R | float | Ohm | 0.001 | 0 | 10 | 0
5253 | 0x1485
5254 | 0x1486 | C相内阻R | float | Ohm | 0.001 | 0 | 10 | 0
5255 | 0x1487
5256 | 0x1488 | 单相内阻R | float | Ohm | 0.001 | 0 | 10 | 0
5257 | 0x1489
5258 | 0x148A | A相内阻L | float | mH | 0.001 | 0 | 2 | 0
5259 | 0x148B
5260 | 0x148C | B相内阻L | float | mH | 0.001 | 0 | 2 | 0
5261 | 0x148D
5262 | 0x148E | C相内阻L | float | mH | 0.001 | 0 | 2 | 0
5263 | 0x148F
5264 | 0x1490 | 单相内阻L | float | mH | 0.001 | 0 | 2 | 0
5265 | 0x1491
5266 | 0x1492 | 交流电压斜率 | float | V/ms | 0.01 | 0.01 | 3000 | 500
5267 | 0x1493
5268 | 0x1494 | 直流电压斜率 | float | V/ms | 0.01 | 0.01 | 3000 | 500
5269 | 0x1495
5270 | 0x1496 | 频率斜率 | float | Hz/ms | 0.0001 | 0.0001 | 20000 | 0.01
5271 | 0x1497
5272 | 0x1498 | 响应速度 | uint16 | 无 |  | 0 | 99 | 1 | 【0】慢【1】中【2】快
5273 | 0x1499 | 电压摆率 | float | V/us | 0.001 | 0.02 | 10 | 1
5274 | 0x149A
5275 | 0x149B | 输出关闭的SR | float | V/us | 0.0001 | 0.002 | 10 | 2
5276 | 0x149C
5277 | 0x149D | 开机角度 | float | ° | 0.1 | 0 | 359.9 | 0
5278 | 0x149E
5279 | 0x149F | 关机角度 | float | ° | 0.1 | 0 | 359.9 | 0
5280 | 0x14A0
5281 | 0x14A1 | 暂态角度使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | 【0】失能【1】使能
5282 | 0x14A2 | 暂态角度 | float | ° | 0.1 | 0 | 359.9 | 0
5283 | 0x14A3
5284 | 0x14A4 | 冲击电流起始时间 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0
5285 | 0x14A5
5286 | 0x14A6 | 冲击电流间隔时间 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0
5287 | 0x14A7
5288 | 0x14A8 | 外同步角度延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0
5289 | 0x14A9
5290 | 0x14AA | 交流限流开关 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0
5291 | 0x14AB | 直流限流开关 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0
4608 | 0x1200 | 数字输入1[Prot10]（使能） | uint16 | 无
4609 | 0x1201 | 数字输入1[Prot10]功能 | uint16 | 无
4610 | 0x1202 | 数字输入1[Prot10]极性 | uint16 | 无
4611 | 0x1203 | 数字输入2[Prot11]（使能） | uint16 | 无
4612 | 0x1204 | 数字输入2[Prot11]功能 | uint16 | 无
4613 | 0x1205 | 数字输入2[Prot11]极性 | uint16 | 无
4614 | 0x1206 | 数字输入3[Prot19]（使能） | uint16 | 无
4615 | 0x1207 | 数字输入3[Prot19]功能 | uint16 | 无
4616 | 0x1208 | 数字输入3[Prot19]极性 | uint16 | 无
4617 | 0x1209 | 数字输入4[Prot20]（使能） | uint16 | 无
4618 | 0x120A | 数字输入4[Prot20]功能 | uint16 | 无
4619 | 0x120B | 数字输入4[Prot20]极性 | uint16 | 无
4620 | 0x120C | 数字输入5[Prot21]（使能） | uint16 | 无
4621 | 0x120D | 数字输入5[Prot21]功能 | uint16 | 无
4622 | 0x120E | 数字输入5[Prot21]极性 | uint16 | 无
4623 | 0x120F | 数字输入6[Prot22]（使能） | uint16 | 无
4624 | 0x1210 | 数字输入6[Prot22]功能 | uint16 | 无
4625 | 0x1211 | 数字输入6[Prot22]极性 | uint16 | 无
4626 | 0x1212 | 数字输出1[Port1](使能) | uint16 | 无
4627 | 0x1213 | 数字输出1[Port1]功能 | uint16 | 无
4628 | 0x1214 | 数字输出1[Port1]极性 | uint16 | 无
4629 | 0x1215 | 数字输出2[Port2](使能) | uint16 | 无
4630 | 0x1216 | 数字输出2[Port2]功能 | uint16 | 无
4631 | 0x1217 | 数字输出2[Port2]极性 | uint16 | 无
4632 | 0x1218 | 数字输出3[Port3](使能) | uint16 | 无
4633 | 0x1219 | 数字输出3[Port3]功能 | uint16 | 无
4634 | 0x121A | 数字输出3[Port3]极性 | uint16 | 无
4635 | 0x121B | 数字输出4[Port4](使能) | uint16 | 无
4636 | 0x121C | 数字输出4[Port4]功能 | uint16 | 无
4637 | 0x121D | 数字输出4[Port4]极性 | uint16 | 无
4638 | 0x121E | 数字输出5[Port14](使能) | uint16 | 无
4639 | 0x121F | 数字输出5[Port14]功能 | uint16 | 无
4640 | 0x1220 | 数字输出5[Port14]极性 | uint16 | 无
4641 | 0x1221 | 数字输出6[Port15](使能) | uint16 | 无
4642 | 0x1222 | 数字输出6[Port15]功能 | uint16 | 无
4643 | 0x1223 | 数字输出6[Port15]极性 | uint16 | 无
4644 | 0x1224 | 模拟输入1[φ1 Port6]（使能） | uint16 | 无
4645 | 0x1225 | 模拟输入1[φ1 Port6]选择 | uint16 | 无
4646 | 0x1226 | 模拟输入2[φ1 Port7]（使能） | uint16 | 无
4647 | 0x1227 | 模拟输入2[φ1 Port7]选择 | uint16 | 无
4648 | 0x1228 | 模拟输入3[φ1 Port8]（使能） | uint16 | 无
4649 | 0x1229 | 模拟输入3[φ1 Port8]选择 | uint16 | 无
4650 | 0x122A | 模拟输入4[频率 Port9]（使能） | uint16 | 无
4651 | 0x122B | 模拟输入4[频率 Port9]选择（预留） | uint16 | 无
4652 | 0x122C | 模拟输出1[Port25]（使能） | uint16 | 无
4653 | 0x122D | 模拟输出1[Port25]选择 | uint16 | 无
4654 | 0x122E | 模拟输出2[Port26]（使能） | uint16 | 无
4655 | 0x122F | 模拟输出2[Port26]选择 | uint16 | 无
4656 | 0x1230 | 模拟量程 | uint16 | 无

## 交流载
u 用户设置参数，地址范围0xc00~0x13ff，支持功能码0x03，0x06，0x10
寄存器地址 | 寄存器地址1 | 含义 | 数据类型 | 单位 | 分辨率 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 备注
1024 | 0x0400 | 设备状态信息1 （编程使能状态）[载] | uint16 | 无
1025 | 0x0401 | 设备状态信息2 （编程触发状态）[载] | uint16 | 无
1026 | 0x0402 | 设备状态信息3（预留）[载] | uint16 | 无
1027 | 0x0403 | 设备状态信息4（预留）[载] | uint16 | 无
1028 | 0x0404 | 设备状态信息5（预留）[载] | uint16 | 无
1029 | 0x0405 | 设备状态信息6（预留）[载] | uint16 | 无
1030 | 0x0406 | 设备状态信息7（预留）[载] | uint16 | 无
1031 | 0x0407 | 设备状态信息8（预留）[载] | uint16 | 无
1032 | 0x0408 | 当前循环次数[载] | uint32 | 无
1033 | 0x0409
1034 | 0x040A | 当前步阶次数[载] | uint32 | 无
1035 | 0x040B
1036 | 0x040C | 预留 | uint16 | 无
5632 | 0x1600 | 输出相数[载] | uint16 |  |  | 0 | 2 | 0 | 【0】三相联动【1】三相独立【2】单相
5633 | 0x1601 | 耦合方式[载] | uint16 |  |  | 0 | 2 | 0 | 【0】AC【1】DC【2】AC+DC
5634 | 0x1602 | 选择波形[载] | uint16 |  |  | 0 | 199 | 0 | 【0】正弦波【1】脉冲波【2】三角波【3】削波【4】DST01…【33】DST30【34】2脉波【35】6脉波【36】12脉波【37】18脉波【38】24脉波【39】自定义1…【138】自定义100
5635 | 0x1603 | 方波占空比[载] | float |  | 0.01 | 0 | 100 | 50
5636 | 0x1604
5637 | 0x1605 | 三角波对称度[载] | float |  | 0.01 | 0 | 100 | 50
5638 | 0x1606
5639 | 0x1607 | 削波百分比[载] | float |  | 0.01 | 0 | 100 | 0
5640 | 0x1608
5641 | 0x1609 | 前沿半波导通角百分比L（%）[载] | float |  | 0.01 | 0 | 100 | 0
5642 | 0x160A
5643 | 0x160B | 后沿半波关断角百分比T（%）[载] | float |  | 0.01 | 0 | 100 | 0
5644 | 0x160C
5645 | 0x160D | 负载模式[载] | uint16 |  | 1 | 0 | 4 | 0 | 【0】：CC 【1】：CP 【2】：CR 【3】：RLC 【4】：PQ
5646 | 0x160E | 载自定义波形模式 | uint16 |  | 1 | 0 | 99 | 0 | 0：峰值 1：有效值
5647 | 0x160F | CF/PF设置 | uint16 |  | 1 | 0 | 3 | 0 | 【0】PF only【1】CF only 【2】Both PF优先 【3】Both CF优先
5648 | 0x1610 | 分相模式 | uint16 |  | 1 | 0 | 999 | 0 | 【0】123【1】12 【2】1
5649 | 0x1611 | 预留 | uint16
5650 | 0x1612 | 预留 | uint32
5651 | 0x1613
5652 | 0x1614 | 预留 | uint32
5653 | 0x1615
5654 | 0x1616 | 预留 | uint32
5655 | 0x1617
5656 | 0x1618 | 预留 | uint32
5657 | 0x1619
5658 | 0x161A | 预留 | uint32
5659 | 0x161B
5660 | 0x161C | 预留 | uint32
5661 | 0x161D
5662 | 0x161E | 预留 | uint32
5663 | 0x161F
5664 | 0x1620 | 预留 | uint32
5665 | 0x1621
5666 | 0x1622 | 预留 | uint32
5667 | 0x1623
5668 | 0x1624 | 预留 | uint32
5669 | 0x1625
5670 | 0x1626 | 预留 | uint32
5671 | 0x1627
5672 | 0x1628 | 交流电流上限[载] | float | A | 0.01 | 0 | 9999
5673 | 0x1629
5674 | 0x162A | 交流电流下限[载] | float | A | 0.01 | 0 | 9999
5675 | 0x162B
5676 | 0x162C | 直流电流上限[载] | float | A | 0.01 | -9999 | 9999
5677 | 0x162D
5678 | 0x162E | 直流电流下限[载] | float | A | 0.01 | -9999 | 9999
5679 | 0x162F
5680 | 0x1630 | 视在功率上限[载] | float | kVA | 0.001 | 0 | 9999
5681 | 0x1631
5682 | 0x1632 | 视在功率下限[载] | float | kVA | 0.001 | 0 | 9999
5683 | 0x1633
5684 | 0x1634 | 有功功率上限[载] | float | kW | 0.001 | -9999 | 9999
5685 | 0x1635
5686 | 0x1636 | 有功功率下限[载] | float | kW | 0.001 | -9999 | 9999
5687 | 0x1637
5688 | 0x1638 | 电阻上限[载] | float |  | 0.001 | 0 | 1000
5689 | 0x1639
5690 | 0x163A | 电阻下限[载] | float |  | 0.001 | 0 | 1000
5691 | 0x163B
5692 | 0x163C | 预留 | uint32
5693 | 0x163D
5694 | 0x163E | 预留 | uint32
5695 | 0x163F
5696 | 0x1640 | 预留 | uint32
5697 | 0x1641
5698 | 0x1642 | 预留 | uint32
5699 | 0x1643
5700 | 0x1644 | 预留 | uint32
5701 | 0x1645
5702 | 0x1646 | 预留 | uint32
5703 | 0x1647
5704 | 0x1648 | φ1交流电流[载] | float |  | 0.01 | -9999 | 9999
5705 | 0x1649
5706 | 0x164A | φ2交流电流[载] | float |  | 0.01 | -9999 | 9999
5707 | 0x164B
5708 | 0x164C | φ3交流电流[载] | float |  | 0.01 | -9999 | 9999
5709 | 0x164D
5710 | 0x164E | φ1交流电流（单相）[载] | float |  | 0.01 | -9999 | 9999
5711 | 0x164F
5712 | 0x1650 | φ1直流电流[载] | float |  | 0.01 | -9999 | 9999
5713 | 0x1651
5714 | 0x1652 | φ2直流电流[载] | float |  | 0.01 | -9999 | 9999
5715 | 0x1653
5716 | 0x1654 | φ3直流电流[载] | float |  | 0.01 | -9999 | 9999
5717 | 0x1655
5718 | 0x1656 | φ1直流电流（单相）[载] | float |  | 0.01 | -9999 | 9999
5719 | 0x1657
5720 | 0x1658 | φ1视在功率[载] | float |  | 0.001 | -9999 | 9999
5721 | 0x1659
5722 | 0x165A | φ2视在功率[载] | float |  | 0.001 | -9999 | 9999
5723 | 0x165B
5724 | 0x165C | φ3视在功率[载] | float |  | 0.001 | -9999 | 9999
5725 | 0x165D
5726 | 0x165E | φ1视在功率（单相）[载] | float |  | 0.001 | -9999 | 9999
5727 | 0x165F
5728 | 0x1660 | φ1有功功率[载] | float |  | 0.001 | -9999 | 9999
5729 | 0x1661
5730 | 0x1662 | φ2有功功率[载] | float |  | 0.001 | -9999 | 9999
5731 | 0x1663
5732 | 0x1664 | φ3有功功率[载] | float |  | 0.001 | -9999 | 9999
5733 | 0x1665
5734 | 0x1666 | φ1有功功率（单相）[载] | float |  | 0.001 | -9999 | 9999
5735 | 0x1667
5736 | 0x1668 | φ1电阻[载] | float |  | 0.001 | -9999 | 9999
5737 | 0x1669
5738 | 0x166A | φ2电阻[载] | float |  | 0.001 | -9999 | 9999
5739 | 0x166B
5740 | 0x166C | φ3电阻[载] | float |  | 0.001 | -9999 | 9999
5741 | 0x166D
5742 | 0x166E | φ1RLC拓扑选择[载] | uint16 |  |  | 0 | 11
5743 | 0x166F | φ1RLC模式R[载] | float | ohm | 0.001 | 0 | 1000
5744 | 0x1670
5745 | 0x1671 | φ1RLC模式L[载] | float | mH | 0.001 | 1 | 5000
5746 | 0x1672
5747 | 0x1673 | φ1RLC模式RL[载] | float | ohm | 0.001 | 0 | 1000
5748 | 0x1674
5749 | 0x1675 | φ1RLC模式C[载] | float | uF | 0.001 | 1 | 5000
5750 | 0x1676
5751 | 0x1677 | φ1RLC模式RC[载] | float | ohm | 0.001 | 0 | 1000
5752 | 0x1678
5753 | 0x1679 | φ2RLC拓扑选择[载] | uint16 |  |  | 0 | 11
5754 | 0x167A | φ2RLC模式R[载] | float | ohm | 0.001 | 0 | 1000
5755 | 0x167B
5756 | 0x167C | φ2RLC模式L[载] | float | mH | 0.001 | 1 | 5000
5757 | 0x167D
5758 | 0x167E | φ2RLC模式RL[载] | float | ohm | 0.001 | 0 | 1000
5759 | 0x167F
5760 | 0x1680 | φ2RLC模式C[载] | float | uF | 0.001 | 1 | 5000
5761 | 0x1681
5762 | 0x1682 | φ2RLC模式RC[载] | float | ohm | 0.001 | 0 | 1000
5763 | 0x1683
5764 | 0x1684 | φ3RLC拓扑选择[载] | uint16 |  |  | 0 | 11
5765 | 0x1685 | φ3RLC模式R[载] | float | ohm | 0.001 | 0 | 1000
5766 | 0x1686
5767 | 0x1687 | φ3RLC模式L[载] | float | mH | 0.001 | 1 | 5000
5768 | 0x1688
5769 | 0x1689 | φ3RLC模式RL[载] | float | ohm | 0.001 | 0 | 1000
5770 | 0x168A
5771 | 0x168B | φ3RLC模式C[载] | float | uF | 0.001 | 1 | 5000
5772 | 0x168C
5773 | 0x168D | φ3RLC模式RC[载] | float | ohm | 0.001 | 0 | 1000
5774 | 0x168E
5775 | 0x168F | φ1PQ模式P[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5776 | 0x1690
5777 | 0x1691 | φ1PQ模式Ql[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5778 | 0x1692
5779 | 0x1693 | φ1PQ模式Qc[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5780 | 0x1694
5781 | 0x1695 | φ2PQ模式P[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5782 | 0x1696
5783 | 0x1697 | φ2PQ模式Ql[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5784 | 0x1698
5785 | 0x1699 | φ2PQ模式Qc[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5786 | 0x169A
5787 | 0x169B | φ3PQ模式P[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5788 | 0x169C
5789 | 0x169D | φ3PQ模式Ql[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5790 | 0x169E
5791 | 0x169F | φ3PQ模式Qc[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5792 | 0x16A0
5793 | 0x16A1 | 单相PQ模式P[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5794 | 0x16A2
5795 | 0x16A3 | 单相PQ模式Ql[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5796 | 0x16A4
5797 | 0x16A5 | 单相PQ模式Qc[载] | float |  | 0.001 | 0 | 9999
5798 | 0x16A6
5799 | 0x16A7 | φ1交流截止电压[载] | float |  | 0.01 | 0 | 999
5800 | 0x16A8
5801 | 0x16A9 | φ2交流截止电压[载] | float |  | 0.01 | 0 | 999
5802 | 0x16AA
5803 | 0x16AB | φ3交流截止电压[载] | float |  | 0.01 | 0 | 999
5804 | 0x16AC
5805 | 0x16AD | φ1直流截止电压[载] | float |  | 0.01 | 0 | 999
5806 | 0x16AE
5807 | 0x16AF | φ2直流截止电压[载] | float |  | 0.01 | 0 | 999
5808 | 0x16B0
5809 | 0x16B1 | φ3直流截止电压[载] | float |  | 0.01 | 0 | 999
5810 | 0x16B2
5811 | 0x16B3 | φ1 CF[载] | float |  | 0.001 | 1.414 | 5
5812 | 0x16B4
5813 | 0x16B5 | φ2 CF[载] | float |  | 0.001 | 1.414 | 5
5814 | 0x16B6
5815 | 0x16B7 | φ3 CF[载] | float |  | 0.001 | 1.414 | 5
5816 | 0x16B8
5817 | 0x16B9 | φ1 PF[载] | float |  | 0.001 | -1 | 1
5818 | 0x16BA
5819 | 0x16BB | φ2 PF[载] | float |  | 0.001 | -1 | 1
5820 | 0x16BC
5821 | 0x16BD | φ3 PF[载] | float |  | 0.001 | -1 | 1
5822 | 0x16BE
5889 | 0x1701 | 交流电流斜率[载] | float | A/ms | 0.01 | 0.01 | 3000
5890 | 0x1702
5891 | 0x1703 | 直流电流斜率[载] | float | A/ms | 0.01 | 0.01 | 3000
5892 | 0x1704
5893 | 0x1705 | 视在功率斜率[载] | float | kVA/ms | 0.001 | 0.001 | 3000
5894 | 0x1706
5895 | 0x1707 | 有功功率斜率[载] | float | kW/ms | 0.001 | 0.001 | 3000
5896 | 0x1708
5897 | 0x1709 | 响应速度[载] | uint16 | 无 | 1 | 0 | 99 |  | 【0】慢速【1】中速【2】快速
5898 | 0x170A | 频率范围[载] | uint16 | 无 | 1 | 0 | 1 |  | 【0】低频【1】高频
5899 | 0x170B | 电流摆率[载] | float | A/us | 0.001 | 0.001 | 5
5900 | 0x170C
5901 | 0x170D | 关机摆率[载] | float | A/us | 0.001 | 0.001 | 5
5902 | 0x170E
5903 | 0x170F | 暂态角度（使能）[载] | uint16 | 无 | 1 | 0 | 1 |  | 【0】关【1】开
5904 | 0x1710 | 暂态角度[载] | float | ° | 0.1 | 0 | 359.9
5905 | 0x1711
5906 | 0x1712 | 开机角度[载] | float | ° | 0.1 | 0 | 359.9
5907 | 0x1713
5908 | 0x1714 | 关机角度[载] | float | ° | 0.1 | 0 | 359.9
5909 | 0x1715
5910 | 0x1716 | 负载定时使能[载] | uint16 | 无 | 1 | 0 | 1
5911 | 0x1717 | 负载定时（时）[载] | uint32 | h | 1 | 0 | 9999
5912 | 0x1718
5913 | 0x1719 | 负载定时（分）[载] | uint32 | min | 1 | 0 | 60
5914 | 0x171A
5915 | 0x171B | 负载定时（秒）[载] | uint32 | sec | 1 | 0 | 60
5916 | 0x171C

## 控制操作
u 控制操作寄存器地址范围0x0900~0x0bff，支持功能码0x06：768
寄存器地址 | 寄存器地址1 | 含义 | 数据类型 | 单位 | 分辨率 | 最小值 | 最大值 | 备注
3328 | 0x0D00 | 电源开机操作指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0】停机 【1】启动
3329 | 0x0D01 | 电源输出操作指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0】断开 【1】接通
3330 | 0x0D02 | 电源复位指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0x0001】复位
3331 | 0x0D03 | 清除事件指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0x0001】清除事件
3332 | 0x0D04 | 电量清零 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0x0001】清除电量
3333 | 0x0D05 | 数据记录触发指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0】停止 【1】开始
3334 | 0x0D06 | 恢复出厂状态 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0x0001】恢复
3335 | 0x0D07 | 自定义波下载并存储 | uint16 |  | 1 |  |  | 操作第n组自定义波
3336 | 0x0D08 | 自定义波读取 | uint16 |  | 1 |  |  | 操作第n组自定义波
3337 | 0x0D09 | 用户参数存储指令1 | uint16 |  | 1 |  |  | 操作第1~10组
3338 | 0x0D0A | 用户参数读取指令2 | uint16 |  | 1 |  |  | 操作第1~10组
3339 | 0x0D0B | 通信参数存储指令3 | uint16 |  | 1 |  |  | 操作第1~10组
3340 | 0x0D0C | 通信参数读取指令4 | uint16 |  | 1 |  |  | 操作第1~10组
3341 | 0x0D0D | 编程操作指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【0】退出 【1】触发
3342 | 0x0D0E | 函数使能指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】list使能 【2】wave使能 【3】step使能 【4】pulse使能 【5】advance使能 【6】谐波 【7】间谐波
3343 | 0x0D0F | 对时指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】对时
3344 | 0x0D10 | 重置校准 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】用户校准参数清0
3345 | 0x0D11 | 载函数使能指令 | uint16 |  | 1 |  |  | 【1】list使能 【2】wave使能 【3】step使能 【4】advanced使能 【5】谐波 【6】间谐波

## 编程数据
波形、编程等数据寄存器，起始地址0x2000~0xffff，用于存储波形数据，支持功能码0x14、0x15
文件名 | 记录号 | 含义 | 数据类型 | 单位 | 分辨率 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 备注
2 | 0 | 编程步数 | uint16 | 无 |  | 1 | 300 | 1 | R/W
2 | 1 | 循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 | 1 | R/W
2 | 2 | [7 empty] | R/W
2 | 3 | 连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
2 | 4 | 触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
2 | 5 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
2 | 6 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
2 | 7 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
2 | 8 | [7 empty] | R/W
2 | 9 | 有效值模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
2 | 10 | 结束状态 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
重复数据区开始 | 300
2 | 15 | 第1步数据使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
2 | 16 | 第1步A相交流电压给定 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
2 | 17 | [7 empty] | R/W
2 | 18 | 第1步B相交流电压给定 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
2 | 19 | [7 empty] | R/W
2 | 20 | 第1步C相交流电压给定 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
2 | 21 | [7 empty] | R/W
2 | 22 | 第1步A相直流电压给定 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
2 | 23 | [7 empty] | R/W
2 | 24 | 第1步B相直流电压给定 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
2 | 25 | [7 empty] | R/W
2 | 26 | 第1步C相直流电压给定 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
2 | 27 | [7 empty] | R/W
2 | 28 | 第1步频率给定 | float | V |  | 0.001 | 9999999 |  | R/W
2 | 29 | [7 empty] | R/W
2 | 30 | 第1步电压保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
2 | 31 | [7 empty] | R/W
重复数据区结束
3 | 0 | 编程步数 | uint16 | 无 |  | 1 | 300 | 1 | R/W
3 | 1 | 循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 | 1 | R/W
3 | 2 | [7 empty] | R/W
3 | 3 | 连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
3 | 4 | 触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
3 | 5 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
3 | 6 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
3 | 7 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
3 | 8 | [7 empty] | R/W
3 | 9 | 有效值模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
3 | 10 | 结束状态 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
重复数据区开始 | 300
3 | 15 | 第1步数据使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
3 | 16 | 第1步A相交流电压给定 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
3 | 17 | [7 empty] | R/W
3 | 18 | 第1步B相交流电压给定 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
3 | 19 | [7 empty] | R/W
3 | 20 | 第1步C相交流电压给定 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
3 | 21 | [7 empty] | R/W
3 | 22 | 第1步A相直流电压给定 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
3 | 23 | [7 empty] | R/W
3 | 24 | 第1步B相直流电压给定 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
3 | 25 | [7 empty] | R/W
3 | 26 | 第1步C相直流电压给定 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
3 | 27 | [7 empty] | R/W
3 | 28 | 第1步频率给定 | float | V |  | 0.001 | 99999 |  | R/W
3 | 29 | [7 empty] | R/W
3 | 30 | 第1步电压变化时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
3 | 31 | [7 empty] | R/W
重复数据区结束
4 | 0 | 循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 | 1 | R/W
4 | 1 | [7 empty] | R/W
4 | 2 | 连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
4 | 3 | 触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
4 | 4 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
4 | 5 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
4 | 6 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
4 | 7 | [7 empty] | R/W
4 | 8 | 有效值模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
4 | 9 | 结束状态 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
4 | 14 | A相交流电压起始值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 15 | [7 empty] | R/W
4 | 16 | B相交流电压起始值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 17 | [7 empty] | R/W
4 | 18 | C相交流电压起始值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 19 | [7 empty] | R/W
4 | 20 | A相直流电压起始值 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
4 | 21 | [7 empty] | R/W
4 | 22 | B相直流电压起始值 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
4 | 23 | [7 empty] | R/W
4 | 24 | C相直流电压起始值 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
4 | 25 | [7 empty] | R/W
4 | 26 | 频率起始值 | float | Hz |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
4 | 27 | [7 empty] | R/W
4 | 28 | A相交流电压结束值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 29 | [7 empty] | R/W
4 | 30 | B相交流电压结束值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 31 | [7 empty] | R/W
4 | 32 | C相交流电压结束值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 33 | [7 empty] | R/W
4 | 34 | A相直流电压结束值 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
4 | 35 | [7 empty] | R/W
4 | 36 | B相直流电压结束值 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
4 | 37 | [7 empty] | R/W
4 | 38 | C相直流电压结束值 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
4 | 39 | [7 empty] | R/W
4 | 40 | 频率结束值 | float | Hz |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
4 | 41 | [7 empty] | R/W
4 | 42 | A相交流电压步进值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 43 | [7 empty] | R/W
4 | 44 | B相交流电压步进值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 45 | [7 empty] | R/W
4 | 46 | C相交流电压步进值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 47 | [7 empty] | R/W
4 | 48 | A相直流电压步进值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 49 | [7 empty] | R/W
4 | 50 | B相直流电压步进值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 51 | [7 empty] | R/W
4 | 52 | C相直流电压步进值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 53 | [7 empty] | R/W
4 | 54 | 频率步进值 | float | Hz |  | 0 | 9999 |  | R/W
4 | 55 | [7 empty] | R/W
4 | 56 | A相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
4 | 57 | [7 empty] | R/W
4 | 58 | B相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
4 | 59 | [7 empty] | R/W
4 | 60 | C相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
4 | 61 | [7 empty] | R/W
4 | 62 | A相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
4 | 63 | [7 empty] | R/W
4 | 64 | B相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
4 | 65 | [7 empty] | R/W
4 | 66 | C相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
4 | 67 | [7 empty] | R/W
4 | 68 | A相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
4 | 69 | B相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
4 | 70 | C相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
4 | 71 | 相角 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
4 | 72 | [7 empty] | R/W
4 | 73 | 每个步阶时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
4 | 74
5 | 0 | 循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 | 1 | R/W
5 | 1 | [7 empty] | R/W
5 | 2 | 连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
5 | 3 | 触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
5 | 4 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
5 | 5 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
5 | 6 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
5 | 7 | [7 empty] | R/W
5 | 8 | 有效值模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
5 | 9 | 结束状态 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
5 | 14 | A相脉冲交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
5 | 15
5 | 16 | B相脉冲交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
5 | 17
5 | 18 | C相脉冲交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
5 | 19
5 | 20 | A相脉冲直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
5 | 21
5 | 22 | B相脉冲直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
5 | 23
5 | 24 | C相脉冲直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
5 | 25
5 | 26 | 脉冲频率 | float | Hz |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
5 | 27
5 | 28 | 脉冲A相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
5 | 29
5 | 30 | 脉冲B相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
5 | 31
5 | 32 | 脉冲C相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
5 | 33
5 | 34 | 脉冲A相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
5 | 35
5 | 36 | 脉冲B相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
5 | 37
5 | 38 | 脉冲C相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
5 | 39
5 | 40 | 脉冲A相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
5 | 41 | 脉冲B相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
5 | 42 | 脉冲C相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
5 | 43 | 相角 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
5 | 44
5 | 45 | A相基波交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
5 | 46
5 | 47 | B相基波交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
5 | 48
5 | 49 | C相基波交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
5 | 50
5 | 51 | A相基波直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
5 | 52
5 | 53 | B相基波直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
5 | 54
5 | 55 | C相基波直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
5 | 56
5 | 57 | 基波频率 | float | Hz |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
5 | 58
5 | 59 | 基波A相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
5 | 60
5 | 61 | 基波B相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
5 | 62
5 | 63 | 基波C相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
5 | 64
5 | 65 | 基波A相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
5 | 66
5 | 67 | 基波B相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
5 | 68
5 | 69 | 基波C相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
5 | 70
5 | 71 | 基波A相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
5 | 72 | 基波B相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
5 | 73 | 基波C相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
5 | 74 | 周期 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
5 | 75
5 | 76 | 脉宽 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
5 | 77 | [7 empty] | R/W
6 | 0 | 编程步数 | uint16 | 无 |  | 1 | 300 | 1 | R/W
6 | 1 | 循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 | 1 | R/W
6 | 2 | [7 empty] | R/W
6 | 3 | 连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
6 | 4 | 触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
6 | 5 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
6 | 6 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
6 | 7 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
6 | 8 | [7 empty] | R/W
6 | 9 | 有效值模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
6 | 10 | 结束状态 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
重复数据区开始 | 200 | [7 empty] | R/W
6 | 15 | 第1步编程使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
6 | 16 | 第1步A相交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
6 | 17
6 | 18 | 第1步B相交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
6 | 19
6 | 20 | 第1步C相交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
6 | 21
6 | 22 | 第1步A相直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
6 | 23
6 | 24 | 第1步B相直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
6 | 25
6 | 26 | 第1步C相直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
6 | 27
6 | 28 | 第1步频率 | float | Hz |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
6 | 29
6 | 30 | 第1步变化时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
6 | 31
6 | 32 | 第1步保持时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
6 | 33
6 | 34 | 第1步A相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
6 | 35
6 | 36 | 第1步B相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
6 | 37
6 | 38 | 第1步C相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
6 | 39
6 | 40 | 第1步A相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
6 | 41
6 | 42 | 第1步B相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
6 | 43
6 | 44 | 第1步C相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
6 | 45
6 | 46 | 第1步起始相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
6 | 47
6 | 48 | 第1步起始相位使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
6 | 49 | 第1步序列组合 | uint16 | 无 |  | 0 | 300 |  | R/W
6 | 50 | 第1步重复次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 |  | R/W
6 | 51
6 | 52 | 第1步A相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
6 | 53 | 第1步B相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
6 | 54 | 第1步C相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
6 | 55 | 第1步触发输入使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
6 | 56 | 第1步触发输出使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
重复数据区结束 | [8 empty] | R/W
重复数据区开始 | 100 | [7 empty] | R/W
7 | 0 | 第1步编程使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
7 | 1 | 第1步A相交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
7 | 2
7 | 3 | 第1步B相交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
7 | 4
7 | 5 | 第1步C相交流电压 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
7 | 6
7 | 7 | 第1步A相直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
7 | 8
7 | 9 | 第1步B相直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
7 | 10
7 | 11 | 第1步C相直流电压 | float | V |  | -700 | 700 |  | R/W
7 | 12
7 | 13 | 第1步频率 | float | Hz |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
7 | 14
7 | 15 | 第1步变化时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
7 | 16
7 | 17 | 第1步保持时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
7 | 18
7 | 19 | 第1步A相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
7 | 20
7 | 21 | 第1步B相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
7 | 22
7 | 23 | 第1步C相相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
7 | 24
7 | 25 | 第1步A相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
7 | 26
7 | 27 | 第1步B相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
7 | 28
7 | 29 | 第1步C相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
7 | 30
7 | 31 | 第1步起始相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
7 | 32
7 | 33 | 第1步起始相位使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
7 | 34 | 第1步序列组合 | uint16 | 无 |  | 0 | 300 |  | R/W
7 | 35 | 第1步重复次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 |  | R/W
7 | 36
7 | 37 | 第1步A相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
7 | 38 | 第1步B相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
7 | 39 | 第1步C相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
7 | 40 | 第1步触发输入使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
7 | 41 | 第1步触发输出使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
重复数据区结束 | [8 empty] | R/W
8 | 0 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
8 | 1 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
8 | 2 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
8 | 3
重复数据区开始 | 99
8 | 8 | A相2次谐波thd | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
8 | 9
8 | 10 | A相2次谐波相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
8 | 11
8 | 12 | B相2次谐波thd | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
8 | 13
8 | 14 | B相2次谐波相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
8 | 15
8 | 16 | C相2次谐波thd | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
8 | 17
8 | 18 | C相2次谐波相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
8 | 19
重复数据区结束
9 | 0 | 编程步数 | uint16 | 无 |  | 1 | 300 | 1 | R/W
9 | 1 | 循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 | 1 | R/W
9 | 2 | [7 empty] | R/W
9 | 3 | 连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
9 | 4 | 触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
9 | 5 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
9 | 6 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 3 | 0 | R/W
9 | 7 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
9 | 8 | [7 empty] | R/W
重复数据区开始 | 300
9 | 11 | 第1步编程使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
9 | 12 | 第1步间谐波含量thd | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
9 | 13 | [7 empty] | R/W
9 | 14 | 第1步间谐波起始频率 | float | 无 |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
9 | 15 | [7 empty] | R/W
9 | 16 | 第1步间谐波结束频率 | float | 无 |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
9 | 17 | [7 empty] | R/W
9 | 18 | 第1步间谐波步长频率 | float | 无 |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
9 | 19 | [7 empty] | R/W
9 | 20 | 第1步执行时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
9 | 21 | [7 empty] | R/W
9 | 22 | 第1步间隔时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
9 | 23
重复数据区结束
重复数据区开始 | 4096
1 | 0 | 自定义点1 | int16 | 无
重复数据区结束
重复数据区开始 | 4096
17 | 0 | 自定义点1 | int16 | 无
重复数据区结束
10 | 0 | 孤岛负载模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | 【0】RLC 【1】PQ
10 | 1 | 开始孤岛相位使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | 【0】禁止 【1】使能
10 | 2 | 开始孤岛相位 | float |  |  | 0 | 359.99
10 | 3
10 | 4 | 急停输入停止使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | 【0】禁止 【1】使能
10 | 5 | 电压停止使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | 【0】禁止 【1】使能
10 | 6 | 电压停止阈值 | float | V |  | 0 | 9999
10 | 7
10 | 8 | 电流停止使能 | uint16 |  |  | 0 | 1 |  | 【0】禁止 【1】使能
10 | 9 | 电流停止阈值（三相） | float | A |  | 0 | 9999
10 | 10
10 | 11 | 电流停止阈值（单相） | float | A |  | 0 | 9999
10 | 12
10 | 13 | 有功功率停止使能 | uint16 |  |  | 0 | 1 |  | 【0】禁止 【1】使能
10 | 14 | 有功功率停止阈值（三相） | float | kW |  | 0 | 9999
10 | 15
10 | 16 | 有功功率停止阈值（单相） | float | kW |  | 0 | 9999
10 | 17
10 | 301 | ARLC模式R | float | ohm |  | 0 | 99999
10 | 302
10 | 303 | ARLC模式L | float | mH |  | 0 | 99999
10 | 304
10 | 305 | ARLC模式C | float | uF |  | 0 | 99999
10 | 306
10 | 307 | BRLC模式R | float | ohm |  | 0 | 99999
10 | 308
10 | 309 | BRLC模式L | float | mH |  | 0 | 99999
10 | 310
10 | 311 | BRLC模式C | float | uF |  | 0 | 99999
10 | 312
10 | 313 | CRLC模式R | float | ohm |  | 0 | 99999
10 | 314
10 | 315 | CRLC模式L | float | mH |  | 0 | 99999
10 | 316
10 | 317 | CRLC模式C | float | uF |  | 0 | 99999
10 | 318
10 | 402 | APQ模式P | float |  |  | 0 | 9999
10 | 403
10 | 404 | APQ模式Ql | float |  |  | 0 | 9999
10 | 405
10 | 406 | APQ模式Qc | float |  |  | 0 | 9999
10 | 407
10 | 408 | BPQ模式P | float |  |  | 0 | 9999
10 | 409
10 | 410 | BPQ模式Ql | float |  |  | 0 | 9999
10 | 411
10 | 412 | BPQ模式Qc | float |  |  | 0 | 9999
10 | 413
10 | 414 | CPQ模式P | float |  |  | 0 | 9999
10 | 415
10 | 416 | CPQ模式Ql | float |  |  | 0 | 9999
10 | 417
10 | 418 | CPQ模式Qc | float |  |  | 0 | 9999
10 | 419
10 | 602 | 单相RLC模式R | float |  |  | 0 | 9999
10 | 603
10 | 604 | 单相RLC模式L | float |  |  | 0 | 9999
10 | 605
10 | 606 | 单相RLC模式C | float |  |  | 0 | 9999
10 | 607
10 | 802 | 单相PQ模式P | float |  |  | 0 | 9999
10 | 803
10 | 804 | 单相PQ模式Ql | float |  |  | 0 | 9999
10 | 805
10 | 806 | 单相PQ模式Qc | float |  |  | 0 | 9999
10 | 807
11 | 0 | 编程步数 | uint16 | 无 |  | 1 | 300 | 1 | R/W
11 | 1 | 循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 | 1 | R/W
11 | 2 | [7 empty] | R/W
11 | 3 | 连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
11 | 4 | 触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
11 | 5 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
11 | 6 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
11 | 7 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
11 | 8 | [7 empty] | R/W
11 | 9 | 有效值模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
11 | 10 | 结束状态 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
重复数据区开始 | 300
11 | 15 | 第1步数据使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
11 | 16 | 第1步A相交流电流给定 | float | A |  | 0 | 9999 |  | R/W
11 | 17 | [7 empty] | R/W
11 | 18 | 第1步B相交流电流给定 | float | A |  | 0 | 9999 |  | R/W
11 | 19 | [7 empty] | R/W
11 | 20 | 第1步C相交流电流给定 | float | A |  | 0 | 9999 |  | R/W
11 | 21 | [7 empty] | R/W
11 | 22 | 第1步单相交流电流给定 | float | A
11 | 23
11 | 24 | 第1步A相直流电流给定 | float | A |  | -700 | 700 |  | R/W
11 | 25 | [7 empty] | R/W
11 | 26 | 第1步B相直流电流给定 | float | A |  | -700 | 700 |  | R/W
11 | 27 | [7 empty] | R/W
11 | 28 | 第1步C相直流电流给定 | float | A |  | -700 | 700 |  | R/W
11 | 29 | [7 empty] | R/W
11 | 30 | 第1步单相直流电流给定 | float
11 | 31
11 | 32 | 第1步电压保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
11 | 33 | [7 empty] | R/W
重复数据区结束
重复数据区开始 | 300
12 | 0 | 第1步数据使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
12 | 1 | 第1步A相视在功率给定 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
12 | 2 | [7 empty] | R/W
12 | 3 | 第1步B相视在功率给定 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
12 | 4 | [7 empty] | R/W
12 | 5 | 第1步C相视在功率给定 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
12 | 6 | [7 empty] | R/W
12 | 7 | 第1步单相视在功率给定 | float | kVA
12 | 8
12 | 9 | 第1步A相有功功率给定 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
12 | 10 | [7 empty] | R/W
12 | 11 | 第1步B相有功功率给定 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
12 | 12 | [7 empty] | R/W
12 | 13 | 第1步C相有功功率给定 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
12 | 14 | [7 empty] | R/W
12 | 15 | 第1步单相有功功率给定 | float | kW |  | -9999 | 9999
12 | 16
12 | 17 | 第1步电压保持时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
12 | 18 | [7 empty] | R/W
重复数据区结束
13 | 0 | 编程步数 | uint16 | 无 |  | 1 | 300 | 1 | R/W
13 | 1 | 循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 | 1 | R/W
13 | 2 | [7 empty] | R/W
13 | 3 | 连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
13 | 4 | 触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
13 | 5 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
13 | 6 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
13 | 7 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
13 | 8 | [7 empty] | R/W
13 | 9 | 有效值模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
13 | 10 | 结束状态 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
重复数据区开始 | 300
13 | 15 | 第1步数据使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
13 | 16 | 第1步A相交流电流给定 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
13 | 17 | [7 empty] | R/W
13 | 18 | 第1步B相交流电流给定 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
13 | 19 | [7 empty] | R/W
13 | 20 | 第1步C相交流电流给定 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
13 | 21 | [7 empty] | R/W
13 | 22 | 第1步单相交流电流给定 | float | A
13 | 23
13 | 24 | 第1步A相直流电流给定 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
13 | 25 | [7 empty] | R/W
13 | 26 | 第1步B相直流电流给定 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
13 | 27 | [7 empty] | R/W
13 | 28 | 第1步C相直流电流给定 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
13 | 29 | [7 empty] | R/W
13 | 30 | 第1步单相直流电流给定 | float
13 | 31
13 | 32 | 第1步电压变化时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
13 | 33 | [7 empty] | R/W
重复数据区结束
重复数据区开始 | 300
14 | 0 | 第1步数据使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
14 | 1 | 第1步A相视在功率给定 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
14 | 2 | [7 empty] | R/W
14 | 3 | 第1步B相视在功率给定 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
14 | 4 | [7 empty] | R/W
14 | 5 | 第1步C相视在功率给定 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
14 | 6 | [7 empty] | R/W
14 | 7 | 第1步单相视在功率给定 | float | kVA
14 | 8
14 | 9 | 第1步A相有功功率给定 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
14 | 10 | [7 empty] | R/W
14 | 11 | 第1步B相有功功率给定 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
14 | 12 | [7 empty] | R/W
14 | 13 | 第1步C相有功功率给定 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
14 | 14 | [7 empty] | R/W
14 | 15 | 第1步单相有功功率给定 | float | kW |  | -9999 | 9999
14 | 16
14 | 17 | 第1步电压变化时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
14 | 18 | [7 empty] | R/W
重复数据区结束
15 | 0 | 循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 | 1 | R/W
15 | 1 | [7 empty] | R/W
15 | 2 | 连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
15 | 3 | 触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
15 | 4 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
15 | 5 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
15 | 6 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
15 | 7 | [7 empty] | R/W
15 | 8 | 有效值模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
15 | 9 | 结束状态 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
15 | 14 | A相交流电流起始值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 15 | [7 empty] | R/W
15 | 16 | B相交流电流起始值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 17 | [7 empty] | R/W
15 | 18 | C相交流电流起始值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 19 | [7 empty] | R/W
15 | 20 | 单相交流电流起始值 | float | A
15 | 21
15 | 22 | A相直流电流起始值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 23 | [7 empty] | R/W
15 | 24 | B相直流电流起始值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 25 | [7 empty] | R/W
15 | 26 | C相直流电流起始值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 27 | [7 empty] | R/W
15 | 28 | 单相直流电流起始值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 29 | [7 empty] | R/W
15 | 30 | A相交流电流结束值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 31 | [7 empty] | R/W
15 | 32 | B相交流电流结束值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 33 | [7 empty] | R/W
15 | 34 | C相交流电流结束值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 35 | [7 empty] | R/W
15 | 36 | 单相交流电流结束值 | float | A |  | -9999 | 9999
15 | 37
15 | 38 | A相直流电流结束值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 39 | [7 empty] | R/W
15 | 40 | B相直流电流结束值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 41 | [7 empty] | R/W
15 | 42 | C相直流电流结束值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 43 | [7 empty] | R/W
15 | 44 | 单相直流电流结束值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 45 | [7 empty] | R/W
15 | 46 | A相交流电流步进值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 47 | [7 empty] | R/W
15 | 48 | B相交流电流步进值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 49 | [7 empty] | R/W
15 | 50 | C相交流电流步进值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 51 | [7 empty] | R/W
15 | 52 | 单相交流电流步进值 | float | A |  | -9999 | 9999
15 | 53
15 | 54 | A相直流电流步进值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 55 | [7 empty] | R/W
15 | 56 | B相直流电流步进值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 57 | [7 empty] | R/W
15 | 58 | C相直流电流步进值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 59 | [7 empty] | R/W
15 | 60 | 单相直流电流步进值 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 61 | [7 empty] | R/W
15 | 62 | A相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
15 | 63 | [7 empty] | R/W
15 | 64 | B相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
15 | 65 | [7 empty] | R/W
15 | 66 | C相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
15 | 67 | [7 empty] | R/W
15 | 68 | A相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
15 | 69 | B相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
15 | 70 | C相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
15 | 71 | 相角 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
15 | 72 | [7 empty] | R/W
15 | 73 | 每个步阶时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
15 | 74
15 | 100 | A相视在功率起始值 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 101 | [7 empty] | R/W
15 | 102 | B相视在功率起始值 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 103 | [7 empty] | R/W
15 | 104 | C相视在功率起始值 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 105 | [7 empty] | R/W
15 | 106 | 单相视在功率起始值 | float | kVA |  | -9999 | 9999
15 | 107
15 | 108 | A相有功功率起始值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 109 | [7 empty] | R/W
15 | 110 | B相有功功率起始值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 111 | [7 empty] | R/W
15 | 112 | C相有功功率起始值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 113 | [7 empty] | R/W
15 | 114 | 单相有功功率起始值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 115 | [7 empty] | R/W
15 | 116 | A相视在功率结束值 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 117 | [7 empty] | R/W
15 | 118 | B相视在功率结束值 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 119 | [7 empty] | R/W
15 | 120 | C相视在功率结束值 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 121 | [7 empty] | R/W
15 | 122 | 单相视在功率结束值 | float | kVA |  | -9999 | 9999
15 | 123
15 | 124 | A相有功功率结束值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 125 | [7 empty] | R/W
15 | 126 | B相有功功率结束值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 127 | [7 empty] | R/W
15 | 128 | C相有功功率结束值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 129 | [7 empty] | R/W
15 | 130 | 单相有功功率结束值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 131 | [7 empty] | R/W
15 | 132 | A相视在功率步进值 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 133 | [7 empty] | R/W
15 | 134 | B相视在功率步进值 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 135 | [7 empty] | R/W
15 | 136 | C相视在功率步进值 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 137 | [7 empty] | R/W
15 | 138 | 单相视在功率步进值 | float | kVA |  | -9999 | 9999
15 | 139
15 | 140 | A相有功功率步进值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 141 | [7 empty] | R/W
15 | 142 | B相有功功率步进值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 143 | [7 empty] | R/W
15 | 144 | C相有功功率步进值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 145 | [7 empty] | R/W
15 | 146 | 单相有功功率步进值 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
15 | 147 | [7 empty] | R/W
15 | 148 | A相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
15 | 149 | [7 empty] | R/W
15 | 150 | B相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
15 | 151 | [7 empty] | R/W
15 | 152 | C相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
15 | 153 | [7 empty] | R/W
15 | 154 | A相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
15 | 155 | B相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
15 | 156 | C相波形选择 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
15 | 157 | 相角 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
15 | 158 | [7 empty] | R/W
15 | 159 | 每个步阶时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
15 | 160
16 | 0 | 编程步数 | uint16 | 无 |  | 1 | 300 | 1 | R/W
16 | 1 | 循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 | 1 | R/W
16 | 2 | [7 empty] | R/W
16 | 3 | 连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
16 | 4 | 触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
16 | 5 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
16 | 6 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
16 | 7 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
16 | 8 | [7 empty] | R/W
16 | 9 | 有效值模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
16 | 10 | 结束状态 | uint16 | 无 |  | 0 | 2 | 0 | R/W
重复数据区开始 | 200 | [7 empty] | R/W
16 | 15 | 第1步编程使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
16 | 16 | 第1步A相交流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
16 | 17
16 | 18 | 第1步B相交流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
16 | 19
16 | 20 | 第1步C相交流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
16 | 21
16 | 22 | 第1步单相交流电流 | float | A |  | -9999 | 9999
16 | 23
16 | 24 | 第1步A相直流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
16 | 25
16 | 26 | 第1步B相直流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
16 | 27
16 | 28 | 第1步C相直流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
16 | 29
16 | 30 | 第1步单相直流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
16 | 31
16 | 32 | 第1步变化时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
16 | 33
16 | 34 | 第1步保持时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
16 | 35
16 | 36 | 第1步A相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
16 | 37
16 | 38 | 第1步B相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
16 | 39
16 | 40 | 第1步C相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
16 | 41
16 | 42 | 第1步起始相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
16 | 43
16 | 44 | 第1步起始相位使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
16 | 45 | 第1步序列组合 | uint16 | 无 |  | 0 | 300 |  | R/W
16 | 46 | 第1步重复次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 |  | R/W
16 | 47
16 | 48 | 第1步A相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
16 | 49 | 第1步B相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
16 | 50 | 第1步C相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
16 | 51 | 第1步触发输入使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
16 | 52 | 第1步触发输出使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
重复数据区结束 | [8 empty] | R/W
重复数据区开始 | 100 | [7 empty] | R/W
18 | 0 | 第1步编程使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
18 | 1 | 第1步A相交流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
18 | 2
18 | 3 | 第1步B相交流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
18 | 4
18 | 5 | 第1步C相交流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
18 | 6
18 | 7 | 第1步单相交流电流 | float | A |  | -9999 | 9999
18 | 8
18 | 9 | 第1步A相直流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
18 | 10
18 | 11 | 第1步B相直流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
18 | 12
18 | 13 | 第1步C相直流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
18 | 14
18 | 15 | 第1步单相直流电流 | float | A |  | -9999 | 9999 |  | R/W
18 | 16
18 | 17 | 第1步变化时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
18 | 18
18 | 19 | 第1步保持时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
18 | 20
18 | 21 | 第1步A相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
18 | 22
18 | 23 | 第1步B相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
18 | 24
18 | 25 | 第1步C相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
18 | 26
18 | 27 | 第1步起始相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
18 | 28
18 | 29 | 第1步起始相位使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
18 | 30 | 第1步序列组合 | uint16 | 无 |  | 0 | 300 |  | R/W
18 | 31 | 第1步重复次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 |  | R/W
18 | 32
18 | 33 | 第1步A相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
18 | 34 | 第1步B相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
18 | 35 | 第1步C相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
18 | 36 | 第1步触发输入使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
18 | 37 | 第1步触发输出使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
重复数据区结束 | [8 empty] | R/W
重复数据区开始 | 200 | [7 empty] | R/W
19 | 0 | 第1步编程使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
19 | 1 | 第1步A相视在功率 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
19 | 2
19 | 3 | 第1步B相视在功率 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
19 | 4
19 | 5 | 第1步C相视在功率 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
19 | 6
19 | 7 | 第1步单相视在功率 | float | kVA |  | -9999 | 9999
19 | 8
19 | 9 | 第1步A相有功功率 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
19 | 10
19 | 11 | 第1步B相有功功率 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
19 | 12
19 | 13 | 第1步C相有功功率 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
19 | 14
19 | 15 | 第1步单相有功功率 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
19 | 16
19 | 17 | 第1步变化时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
19 | 18
19 | 19 | 第1步保持时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
19 | 20
19 | 21 | 第1步A相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
19 | 22
19 | 23 | 第1步B相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
19 | 24
19 | 25 | 第1步C相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
19 | 26
19 | 27 | 第1步起始相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
19 | 28
19 | 29 | 第1步起始相位使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
19 | 30 | 第1步序列组合 | uint16 | 无 |  | 0 | 300 |  | R/W
19 | 31 | 第1步重复次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 |  | R/W
19 | 32
19 | 33 | 第1步A相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
19 | 34 | 第1步B相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
19 | 35 | 第1步C相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
19 | 36 | 第1步触发输入使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
19 | 37 | 第1步触发输出使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
重复数据区结束 | [8 empty] | R/W
重复数据区开始 | 100 | [7 empty] | R/W
20 | 0 | 第1步编程使能 | uint16 | [5 empty] | R/W
20 | 1 | 第1步A相视在功率 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
20 | 2
20 | 3 | 第1步B相视在功率 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
20 | 4
20 | 5 | 第1步C相视在功率 | float | kVA |  | -9999 | 9999 |  | R/W
20 | 6
20 | 7 | 第1步单相视在功率 | float | kVA |  | -9999 | 9999
20 | 8
20 | 9 | 第1步A相有功功率 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
20 | 10
20 | 11 | 第1步B相有功功率 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
20 | 12
20 | 13 | 第1步C相有功功率 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
20 | 14
20 | 15 | 第1步单相有功功率 | float | kW |  | -9999 | 9999 |  | R/W
20 | 16
20 | 17 | 第1步变化时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
20 | 18
20 | 19 | 第1步保持时间 | uint32 | ms |  | 0 | 9999999 |  | R/W
20 | 20
20 | 21 | 第1步A相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
20 | 22
20 | 23 | 第1步B相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
20 | 24
20 | 25 | 第1步C相百分比 | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
20 | 26
20 | 27 | 第1步起始相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
20 | 28
20 | 29 | 第1步起始相位使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
20 | 30 | 第1步序列组合 | uint16 | 无 |  | 0 | 300 |  | R/W
20 | 31 | 第1步重复次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 |  | R/W
20 | 32
20 | 33 | 第1步A相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
20 | 34 | 第1步B相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
20 | 35 | 第1步C相波形 | uint16 | 无 |  | 0 | 138 |  | R/W
20 | 36 | 第1步触发输入使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
20 | 37 | 第1步触发输出使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
重复数据区结束 | [8 empty] | R/W
21 | 0 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
21 | 1 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
21 | 2 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
21 | 3
重复数据区开始 | 99
21 | 8 | A相2次谐波thd | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
21 | 9
21 | 10 | A相2次谐波相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
21 | 11
21 | 12 | B相2次谐波thd | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
21 | 13
21 | 14 | B相2次谐波相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
21 | 15
21 | 16 | C相2次谐波thd | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
21 | 17
21 | 18 | C相2次谐波相位 | float | ° |  | 0 | 359.9 |  | R/W
21 | 19
重复数据区结束
22 | 0 | 编程步数 | uint16 | 无 |  | 1 | 300 | 1 | R/W
22 | 1 | 循环次数 | uint32 | 无 |  | 0 | 9999999 | 1 | R/W
22 | 2 | [7 empty] | R/W
22 | 3 | 连续触发 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
22 | 4 | 触发模式 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
22 | 5 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 | 0 | R/W
22 | 6 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 3 | 0 | R/W
22 | 7 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 | 0 | R/W
22 | 8 | [7 empty] | R/W
重复数据区开始 | 300
22 | 11 | 第1步编程使能 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
22 | 12 | 第1步间谐波含量thd | float | 无 |  | 0 | 100 |  | R/W
22 | 13 | [7 empty] | R/W
22 | 14 | 第1步间谐波起始频率 | float | 无 |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
22 | 15 | [7 empty] | R/W
22 | 16 | 第1步间谐波结束频率 | float | 无 |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
22 | 17 | [7 empty] | R/W
22 | 18 | 第1步间谐波步长频率 | float | 无 |  | 0.001 | 9999 |  | R/W
22 | 19 | [7 empty] | R/W
22 | 20 | 第1步执行时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
22 | 21 | [7 empty] | R/W
22 | 22 | 第1步间隔时间 | uint32 | 100us |  | 0 | 9999999 |  | R/W
22 | 23
重复数据区结束
23 | 0 | 触发输入 | uint16 | 无 |  | 0 | 1 |  | R/W
23 | 1 | 触发输出 | uint16 | 无 |  | 0 | 3 |  | R/W
23 | 2 | 触发延时 | uint32 | ms |  | 0 | 999999 |  | R/W
23 | 3 | [7 empty] | R/W
23 | 12 | 调制波频率 | float | Hz |  | 0 | 9999 |  | R/W
23 | 13
23 | 14 | A相调制波幅值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
23 | 15
23 | 16 | B相调制波幅值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
23 | 17
23 | 18 | C相调制波幅值 | float | V |  | 0 | 9999 |  | R/W
23 | 19

## 设备信息
u 设备信息列表，支持功能码0x2B,MEI类型0x0E，（仅流访问不支持单个访问）
对象ID | 对象名称/描述 | 类型 | 备注 | 所有对象字节数量
0 | 厂商名称 | ASCII字符串 | 基本设备，读设备ID码（0x01） 一致性标识（0x01） | 1
1 | 产品代码 | ASCII字符串 |  | 1
2 | 产品主次版本号 | ASCII字符串 |  | 1
3 | 厂商网址 | ASCII字符串 | 常规设备，读设备ID码（0x02） 一致性标识（0x02） | 1
4 | 产品名称 | ASCII字符串 |  | 1
5 | 型号名称 | ASCII字符串 |  | 1
6 | 用户应用名称 | ASCII字符串 |  | 1
7 | 监控软件版本 | ASCII字符串 |  | 207
8 | 控制软件版本 | ASCII字符串 |  | 1
9 | 时序软件版本 | ASCII字符串 |  | 1
… | 预留 | ASCII字符串 |  | 1
127 | 预留 | ASCII字符串 |  | 1
读设备信息帧格式
主机请求 |  | 从机响应
从机地址 | 1个字节 | 从机地址 | 1个字节
功能码0x2B | 1个字节 | 功能码0x2B | 1个字节
MEI类型0x0E | 1个字节 | MEI类型0x0E | 1个字节
读设备ID码 | 1个字节 | 读设备ID码 | 1个字节
对象ID | 1个字节 | 一致性标识 | 1个字节
CRC校验和低位 | 1个字节 | 接续标识0x00
CRC校验和高位 | 1个字节 | 下一对象标识0x00
|  | 对象数量 | 1个字节
|  | 对象ID 对象长度 对象值 | 1个字节 1个字节 对象长度个字节
…
|  | 对象ID 对象长度 对象值 | 1个字节 1个字节 对象长度个字节
|  | CRC校验和低位 | 1个字节
|  | CRC校验和高位 | 1个字节
举例
主机请求 |  | 从机响应
从机地址 | 0x01 | 从机地址 | 0x01
功能码 | 0x2B | 功能码 | 0x41
MEI类型 | 0x0E | MEI类型 | 0x0E
读设备ID码 | 0X02 | 读设备ID码 | 0X02
对象起始ID | 0x03 | 一致性等级 | 0x02
CRC校验和低位 |  | 接续标识 | 0x00
CRC校验和高位 |  | 下一对象标识 | 0x00
|  | 对象数量 | 0x02
|  | 对象ID 对象长度 对象值 | 0x07 12 "AK05.011V1.0"
|  | 对象ID 对象长度 对象值 | 0x08 12 "AK02.021V1.0"
CRC校验和低位
CRC校验和高位